# АТОМНО-ЭМИССИОННАЯ СПЕКТРОМЕТРИЯ
С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ

Расширенный курс лекций

Основные темы курса:

Физические основы метода

Приборное оформление

Оптимизация параметров

Помехи и методы их устранения

Пробоподготовка

Практические применения

2026 год

# ОГЛАВЛЕНИЕ

(Оглавление обновится при открытии документа в MS Word - щелкните правой кнопкой и выберите "Обновить поле")

# 1. Введение. История развития метода ИСП-АЭС

РАЗДЕЛ: ВВЕДЕНИЕ В МЕТОД ИСП-АЭС – ОТ ИДЕИ К МИРОВОМУ СТАНДАРТУ**

Добрый день, коллеги. Сегодня мы начнем разговор о, пожалуй, самом универсальном инструменте современной элементной аналитики – методе атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, или ИСП-АЭС. Давайте посмотрим на него не просто как на прибор, а как на результат эволюции идей, блестяще решившей ключевую аналитическую задачу.

1. Краткая история: от лабораторного любопытства к промышленному хребту аналитики**

Всё началось в 1960-е годы, когда исследователи Гринфилд и, независимо, Вендт и Фассель, предложили использовать для возбуждения атомов не пламя или дугу, а плазму, созданную в высокочастотном электромагнитном поле. Это была чистая наука – эксперимент, показывающий фантастические возможности: температура до 10 000 К, эффективная ионизация, стабильность.

Но настоящий перелом наступил в 1970-е. Инженеры и химики-аналитики совершили подвиг **коммерциализации**. Они превратили сложную физическую установку в надёжный, относительно безопасный прибор для рядовой лаборатории. Ключевыми стали работы над эффективной системой ввода пробы (распылители, камеры), стабилизацией плазмы и, что критично, развитием многоканальных, а затем и последовательных полихроматоров. Метод перестал быть экзотикой.

Сегодня ИСП-АЭС – это **цифровая, роботизированная, высокопроизводительная аналитическая платформа**. Современность – это плазма с кинетической энергией газа для борьбы с полиатомными помехами, детекторы типа КМОП, позволяющие регистрировать весь спектр одновременно, и интеллектуальное ПО, управляющее всем процессом от калибровки до протокола.

2. Место в спектральном пантеоне: сильные стороны и ниша**

Давайте расставим приоритеты. Классическая **пламенная фотометрия** – это, по сути, метод для щелочных и щёлочноземельных металлов. Быстро, дёшево, но узко.

Атомно-абсорбционная спектрометрия (ААS)**, наш «рабочий скакун» XX века. Её сила – исключительная чувствительность для ряда элементов, простота, низкие пределы обнаружения. Но это «однодорожечный» метод: **одновременно** мы определяем, как правило, один элемент. Анализ 20 элементов – это 20 последовательных операций. Плюс – проблемы с труднолетучими элементами.

ИСП-МС** – это король чувствительности, способный «видеть» следы на уровне ppt. Но это и высокая стоимость, сложность, изощрённые требования к пробоподготовке.

А где же ИСП-АЭС? Это **идеальный баланс**. Это метод-«тяжеловес» для **многоэлементного анализа** с производительностью до 70 элементов за 1-2 минуты, с хорошей чувствительностью (порядка ppb – мкг/л), широким линейным диапазоном (4-6 порядков) и отличной воспроизводимостью. Он заполнил нишу между рутинной, но медленной ААS и сверхчувствительной, но дорогой и капризной ИСП-МС.

3. Почему ИСП-плазма стала стандартом? Физика на службе у аналитика**

Ответ – в уникальных свойствах аргоновой ИСП. Представьте зону плазмы как сверхгорячий, инертный «реактор».

Высокая температура (6000-10000 К)** эффективно разрушает самые устойчивые соединения (например, оксиды бора, фосфора), чего не может сделать пламя ААS.

Длинное время пребывания** пробы в плазме (несколько миллисекунд) гарантирует полную атомизацию и возбуждение.

Инертная аргоновая атмосфера** минимизирует образование оксидов, которые «крадут» атомы из аналитического сигнала.

Стабильность и воспроизводимость** плазменного разряда на порядки выше, чем у дуги или искры, что даёт низкие погрешности.

Всё это вместе дало аналитикам **универсальный, надёжный и быстрый инструмент**, где одна подготовленная проба решает десятки элементных задач.

4. Области применения: где держат «ответ» ИСП-АЭС?**

Метод стал **межотраслевым стандартом контроля качества и безопасности**. Цифры говорят сами за себя: по экспертным оценкам, ИСП-АЭС выполняет более 60% всех многоэлементных анализов в мире.

Экология и гидрохимия:** Мониторинг вод (питьевых, сточных, природных) на содержание тяжёлых металлов (Pb, Cd, Hg, As), макро- и микроэлементов. Это основа экологического законодательства.

Металлургия и материаловедение:** Контроль состава сплавов, чистоты металлов, катализаторов. Быстрота здесь напрямую влияет на технологический цикл.

Геология и горное дело:** Анализ руд, почв, донных отложений. Широкий динамический диапазон позволяет определять и основные компоненты (кремний, алюминий, железо), и примеси.

Пищевая и фармацевтическая промышленность:** Контроль токсичных элементов, анализ минерального состава, проверка на соответствие стандартам (например, директивам ЕС).

Химическая промышленность:** Анализ чистоты реактивов, контроль технологических растворов.

Таким образом, ИСП-АЭС – это не просто прибор. Это **стратегическая аналитическая инфраструктура**, которая обеспечивает точность, скорость и надёжность в тысячах лабораторий по всему миру, от академических институтов до цеховых контрольных пунктов. И понимание её основ – ключ к грамотному решению огромного массива современных аналитических задач.

# 2. Области применения ИСП-АЭС

### **Области применения ИСП-АЭС для аналитиков: детальный обзор**

ИСП-АЭС (оптико-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой)** — многокомпонентный метод элементного анализа с широким динамическим диапазоном. Рассмотрим ключевые области его применения.

#### **1. Экологический мониторинг**
Анализ объектов окружающей среды требует высокой чувствительности и соблюдения международных стандартов.
*   **Природные воды (поверхностные, подземные, питьевые):** Определение **тяжелых металлов (Pb, Cd, Hg, As), токсичных элементов (Cr, Ni, Cu, Zn)** и макроэлементов (Ca, Mg, Na, K). Методики регламентированы **EPA 200.7, ISO 11885**. Особое внимание — соответствие нормативам по ПДК.
*   **Почвы и донные отложения:** Оценка загрязнения после техногенных аварий, мониторинг сельхозугодий. Анализируют тот же набор токсичных элементов, часто после кислотной экстракции. Используют **EPA 3051/3052** (микроволновая пробоподготовка) и **EPA 6010D**.
*   **Атмосферные выпадения (пыль, аэрозоли):** Определение **Pb, Cd, As, Sb, Se** для оценки влияния промышленных выбросов. Пробы собирают на фильтры, минерализуют.

#### **2. Геология и разведка полезных ископаемых**
Ключевые требования: способность определять редкие земли (REE) и устойчивость к сложным матрицам.
*   **Рудный анализ и исследование минералов:** Количественный анализ состава руд (Cu, Ni, Co, W, Mo, Au, Ag). **REE (La, Ce, Nd, Y и др.)** — важные маркеры для геохимической разведки и петрогенезиса. Стандартная методика — полное разложение пробы (сплавление с метаборатом лития или кислотное разложение по **ISO 14869-1**), анализ по **ISO 22036**.
*   **Геохимическое картирование:** Массовый анализ тысяч проб для выявления аномалий. Используется экспресс-методика с суспензионным вводом или выщелачиванием.

#### **3. Металлургия и контроль качества сплавов**
Акцент на **экспресс-контроль** и высокую точность.
*   **Анализ сталей и сплавов:** Определение легирующих (Cr, Ni, Mo, V, W) и примесных элементов (P, S, As, Sn). Методики **ASTM E415, ГОСТ Р 53653**.
*   **Ферросплавы (феррохром, ферросилиций):** Контроль основного состава и посторонних примесей. Пробы растворяют в кислотах, часто с применением автоклавов для перевода в раствор тугоплавких компонентов.

#### **4. Фармацевтический анализ**
Требуется ультранизкие пределы обнаружения для соблюдения жестких регламентов.
*   **Остаточные катализаторы:** Определение **Pt, Pd, Rh, Ir, Ru** в активных фармацевтических ингредиентах (АФИ) после синтетических процессов. **USP <232> и <233>** устанавливают пределы для элементов класса 1 (As, Cd, Hg, Pb) и класса 2 (напр., V, Mo, Ni, Cu).
*   **Примеси в готовых лекарственных формах:** Мониторинг токсичных элементов, потенциально попадающих из сырья или оборудования.

#### **5. Пищевая промышленность и сельское хозяйство**
Анализ пищевой продукции на безопасность и пищевую ценность.
*   **Токсичные элементы:** Контроль **As (в рыбе), Cd (в зерне, почках), Pb, Hg** согласно нормативам **ТР ТС 021/2011**. Методики **EPA 3052/3050B**.
*   **Минеральный состав (Ca, Fe, Zn, Se, K, Na):** Оценка пищевой ценности и обогащения продуктов. Используют **ISO 11885** после сухого озоления или микроволнового разложения.

#### **6. Клиническая диагностика и биомониторинг**
Особенность — работа с **сложными органическими матрицами**.
*   **Биологические жидкости (кровь, моча, плазма):** Определение **эссенциальных (Se, Zn, Cu, Co) и токсичных (Pb, Cd, As, Tl)** элементов для диагностики отравлений и оценки нутриентного статуса. Ключевой этап — разложение органической матрицы с помощью **микроволновой пробоподготовки** или разбавления с добавкой тритона Х-100/тетраметиламмония гидроксида. Используют стандарты **ISO 17294-2**.

#### **7. Нефтехимия и анализ нефтепродуктов**
Задача — анализ масел, топлив, катализаторов.
*   **Масла (моторные, трансмиссионные):** Определение износа оборудования по содержанию **Fe, Cr, Al, Cu, Ni, Si** (метод **ASTM D5185** — прямое разбавление масла органическим растворителем) и присадок (Ca, Zn, Mg, P).
*   **Топлива:** Анализ на **V, Ni, Fe, Na** (метод **ASTM D5708** — кислотное разложение или инъекция водной эмульсии). Контроль остаточных катализаторов после крекинга.

Вывод для аналитиков:** ИСП-АЭС — универсальный инструмент, чья эффективность в каждой области определяется правильным выбором методики пробоподготовки (**микроволновое разложение, сплавление, прямое разбавление, озоление**), учетом матричных эффектов и строгим следованием отраслевым стандартам качества данных (EPA, ISO, ASTM, USP, ГОСТ).

# 3. Аналитические характеристики метода

# Аналитические характеристики ИСП-АЭС: детальный разбор для химиков-аналитиков

## 1. Многоэлементность (до 70 элементов)

Физико-химическое обоснование:** ИСП-АЭС обеспечивает одновременное определение широкого спектра элементов благодаря уникальным свойствам аргоновой плазмы с температурой 6000-10000 К. Такой температурный режим обеспечивает эффективную атомизацию и возбуждение большинства элементов.

Диапазон определяемых элементов:**

Металлы (основная группа):** Щелочные (Li, Na, K), щелочноземельные (Mg, Ca, Sr), переходные (Fe, Cu, Zn, Ni, Co, Cr, Mn), тяжелые (Pb, Cd, Hg, As)

Редкоземельные элементы (РЗЭ):** La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd и другие — определяются с высокой эффективностью благодаря схожим химическим свойствам и хорошей возбудимости в плазме

Неметаллы:** P, S, B, Se, I — определяются в вакуумном УФ-диапазоне (ниже 190 нм)

Трудновозбудимые элементы (B, P, S):** Определяются успешно благодаря:

Высокой температуре плазмы (10000 К в зоне возбуждения)

Инертной атмосфере аргона, предотвращающей образование оксидов

Использованию вакуумных или продуваемых азотом оптических систем для регистрации линий в области 160-190 нм

Высокой энергии возбуждения в плазме (до 20 эВ), достаточной для перехода электронов на высокие энергетические уровни

## 2. Пределы обнаружения (LOD)

Типичные значения:** 0.1-50 мкг/л, варьируются в зависимости от элемента:

Щелочные и щелочноземельные металлы: 0.1-1 мкг/л

Переходные металлы: 0.5-5 мкг/л

РЗЭ: 0.1-2 мкг/л

Неметаллы (P, S): 10-50 мкг/л

Факторы, влияющие на LOD:**

1. **Длина волны аналитической линии:** Более короткие волны (УФ-область) имеют более высокий фон плазмы

2. **Энергия возбуждения:** Элементы с высоким потенциалом возбуждения (As, Se, P) имеют более высокие LOD

3. **Ионизационные помехи:** Элементы с низким потенциалом ионизации (Na, K, Ca) могут подавлять сигнал других элементов

4. **Шумовые характеристики:** Фотонный шум детектора, шум усилителя, флуктуации плазмы

Способы улучшения LOD:**

Концентрирование пробы (упаривание, экстракция, сорбция)

Увеличение времени интегрирования сигнала

Оптимизация параметров плазмы (мощность, скорость потока газа)

Использование гидрид-генерации для As, Se, Sb, Bi (LOD до 0.01 мкг/л)

Применение масс-спектрометрического детектирования (ИСП-МС)

## 3. Прецизионность (воспроизводимость)

Типичные значения:** Относительное стандартное отклонение (RSD) 1-10% (Sr = 0.01-0.1) для концентраций вблизи предела количественного определения.

Источники случайных погрешностей:**

1. **Нестабильность введения пробы:** Пульсации перистальтического насоса, изменение вязкости

2. **Флуктуации плазмы:** Изменения мощности ВЧ-генератора, колебания расхода газа

3. **Температурные дрейфы:** Влияние на оптическую систему и электронику

4. **Шумы детектора:** Особенно значимы при низких концентрациях

Достижение Sr < 1%:**

Стабилизация температуры в помещении (±1°C)

Использование внутреннего стандарта (Y, Sc, Rh, In)

Контроль качества газов (аргон высокой чистоты)

Регулярная калибровка и проверка дрейфа

Автоматизация ввода пробы для минимизации операторских ошибок

Контроль стабильности:** Мониторинг интенсивности линии внутреннего стандарта, регулярный анализ контрольных образцов, построение контрольных карт Шухарта.

## 4. Динамический диапазон

Характеристика:** 6-7 порядков концентраций (от нг/л до г/л).

Физические причины широкого диапазона:**

Линейная зависимость интенсивности излучения от концентрации в широком интервале

Отсутствие самопоглощения для большинства линий при умеренных концентрациях

Высокая стабильность и воспроизводимость плазмы

Линейность калибровки:** Обычно сохраняется в диапазоне 3-4 порядка для одной аналитической линии. Для расширения диапазона используются:

Разные аналитические линии одного элемента

Изменение условий регистрации (ширина щели, усиление)

Математические методы коррекции (логарифмические преобразования)

Upper limit и матричные эффекты:** При высоких концентрациях (>1000 мг/л) возникают:

Самопоглощение резонансных линий

Матричные эффекты (изменение вязкости, поверхностного натяжения)

Пространственные неоднородности в плазме

Насыщение детектора

Минимизация матричных эффектов:**

Разбавление проб

Использование матрично-согласованных стандартов

Метод добавок

Стандартизация по внутреннему стандарту

## 5. Производительность

Время анализа:** 30-90 секунд на образец, включая:

Промывка системы (15-30 сек)

Ввод пробы и стабилизация сигнала (10-20 сек)

Измерение (3-5 сек на элемент при последовательном определении)

Пропускная способность:** 40-100 образцов в час при многоэлементном анализе.

Одновременное vs последовательное определение:**

Секвенциальные спектрометры:** Измеряют элементы по очереди, оптимальны для небольшого числа элементов (<10)

Симультанные (многоканальные):** Фиксированные детекторы для каждого элемента, высокая скорость для рутинных определений

Секвенциально-симультанные:** Комбинация обоих подходов, гибкость при сохранении скорости

Факторы, влияющие на производительность:**

Сложность подготовки проб

Необходимость разбавления/концентрирования

Требования к точности и обнаружению

## 6. Универсальность ввода пробы

Жидкие пробы (основной режим):**

Пневматические и ультразвуковые небулайзеры

Системы подачи с перистальтическими насосами

Возможность анализа микрообъемов (менее 100 мкл)

Твердые образцы:**

Лазерная абляция (LA-ICP):** Прямой ввод твердых проб, пространственное разрешение

Электротермическое испарение:** Высокая чувствительность, малые объемы

Введение суспензий:** Анализ порошков, наноматериалов

Спектральное разложение:** Кислотное, щелочное, микроволновое

Газообразные пробы:**

Гидрид-генерация для As, Se, Sb, Bi, Te, Sn

Холодный пар для ртути

Газовая хроматография с детектированием ИСП-АЭС

## 7. Матричные помехи

Сравнение с пламенными методами:** В ИСП-АЭС матричные эффекты значительно меньше благодаря:

Высокой температуре плазмы (10000 К против 2000-3000 К в пламени)

Инертной атмосфере (аргон против воздуха/ацетилена)

Большому времени пребывания частиц в плазме (2-3 мс против 0.1 мс)

Эффективному разделению зон (атомизация, возбуждение, ионизация)

Температура плазмы 10000 К обеспечивает:**

Полную диссоциацию большинства молекулярных соединений

Минимизацию образования оксидов и других молекулярных видов

Эффективное возбуждение даже элементов с высоким потенциалом возбуждения

Снижение химических помех (взаимодействие аналит-матрица)

Типы матричных эффектов в ИСП-АЭС:**

1. **Транспортные эффекты:** Изменение эффективности небулизации

2. **Термические эффекты:** Изменение температуры плазмы

3. **Ионизационные эффекты:** Сдвиг ионизационного равновесия

4. **Спектральные помехи:** Наложение линий, фон плазмы

Методы коррекции:**

Внутренний стандарт

Стандартные добавки

Матрично-согласованные калибровочные растворы

Метод разбавления

Математические корректировки (интерферент-коррекция)

## Заключение

ИСП-АЭС представляет собой мощный аналитический инструмент, сочетающий высокую производительность, широкий динамический диапазон и отличные пределы обнаружения для большинства элементов периодической системы. Понимание физико-химических основ метода позволяет аналитикам оптимально использовать его возможности и минимизировать потенциальные источники погрешностей. Развитие техники, включая гибридные методы (ИСП-МС, LA-ICP), продолжает расширять аналитические возможности метода, делая его незаменимым в современной аналитической химии.

# 4. Определяемые элементы и чувствительность

# Определяемые элементы методом ИСП-АЭС: детальный обзор

## 1. Классификация по группам периодической системы

### Щелочные и щелочноземельные металлы
Эти элементы обладают исключительно высокой чувствительностью в ИСП-АЭС благодаря их низким потенциалам ионизации и энергиям возбуждения. Щелочные металлы (Li, Na, K, Rb, Cs) определяются с пределом обнаружения (LOD) на уровне 0,1-10 ppb. Щелочноземельные металлы (Be, Mg, Ca, Sr, Ba) также характеризуются высокой чувствительностью, особенно магний и бериллий, которые относятся к наиболее чувствительно определяемым элементам методом ИСП-АЭС. Особенностью этой группы является необходимость добавления буферных реагентов (например, цезия или лития) для подавления ионизационных помех при определении щелочных металлов.

### Переходные металлы
К этой группе относятся Fe, Cu, Zn, Ni, Co, Mn, Cr, V, Ti, Mo, W и другие. Большинство переходных металлов определяются с хорошей чувствительностью (LOD 0,1-10 ppb), что объясняется богатыми спектрами с множественными линиями в УФ и видимой областях. Железо и медь имеют особенно интенсивные спектральные линии и определяются с пределом обнаружения менее 1 ppb. Цинк, никель и кобальт также относятся к высокочувствительным элементам. Особенность этой группы — возможность выбора аналитических линий с разной чувствительностью для работы в различных диапазонах концентраций.

### Редкоземельные элементы (La-Lu)
Все лантаноиды (от лантана до лютеция) хорошо определяются методом ИСП-АЭС с LOD в диапазоне 1-50 ppb. Их спектры характеризуются большим количеством близко расположенных линий, что требует высокого разрешения спектрометра. Наиболее чувствительными среди редкоземельных элементов являются Eu, Yb и Sm (LOD около 1 ppb), тогда как некоторые другие (как Pr, Nd) имеют несколько более высокие пределы обнаружения. Определение редкоземельных элементов часто осложняется спектральными интерференциями между соседними элементами этой группы.

### Неметаллы
Фосфор, сера, бор и кремний определяются в ИСП-АЭС, но с меньшей чувствительностью по сравнению с металлами. Их основные аналитические линии находятся в дальнем УФ-диапазоне (P 177.5 нм, S 180.7 нм, B 249.7 нм, Si 251.6 нм), что создает технические трудности из-за поглощения кислородом воздуха и оптическими компонентами спектрометра. Для определения этих элементов часто требуется использование вакуумного или продуваемого азотом/аргоном оптического тракта. LOD для неметаллов обычно составляет 10-100 ppb.

### Галогены
Определение галогенов (Cl, Br, I) в ИСП-АЭС проблематично из-за расположения их наиболее чувствительных линий в вакуумном УФ-диапазоне (Cl 134.7 нм, Br 154.1 нм, I 161.8 нм). Фтор практически не определяется методом ИСП-АЭС из-за отсутствия подходящих атомных линий в доступном спектральном диапазоне. Для анализа галогенов требуются специальные вакуумные спектрометры или масс-спектрометры с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС).

## 2. Факторы, влияющие на чувствительность

### Энергия возбуждения и ионизации
Элементы с низкой энергией возбуждения (щелочные и щелочноземельные металлы, некоторые переходные металлы) возбуждаются в плазме легче и обеспечивают более высокую чувствительность. Энергия ионизации также играет критическую роль — элементы с низким потенциалом ионизации (< 7 эВ) часто образуют преимущественно ионы, а не атомы, что может как увеличивать, так и уменьшать чувствительность в зависимости от выбранной линии (атомной или ионной).

### Длина волны аналитической линии (УФ vs видимая)
Линии в УФ-области (190-350 нм) обычно более интенсивны для большинства элементов, чем линии в видимой области (350-800 нм). Однако для некоторых элементов (Li, Na, K, Rb, Cs) наиболее чувствительные линии находятся в видимой области. Линии в вакуумном УФ (< 190 нм) технически сложнее регистрировать из-за поглощения кислородом воздуха.

### Атомные vs ионные линии
Для большинства элементов ионные линии (обозначаются как II, например, Mg II 280.3 нм) более интенсивны, чем атомные (обозначаются как I, например, Mg I 285.2 нм). Это связано с тем, что в высокотемпературной плазме ИСП (6000-8000 К) многие элементы существуют преимущественно в ионной форме. Однако для элементов с высокой энергией ионизации (как благородные газы, галогены) атомные линии могут быть предпочтительнее.

### Множественность линий
Элементы с богатыми спектрами (Fe, Ce, U, Th) имеют множество линий разной интенсивности, что позволяет выбирать оптимальную аналитическую линию в зависимости от матрицы пробы и требуемого диапазона концентраций. Для элементов с простыми спектрами (Be, Mg, Cd, Zn) выбор аналитических линий ограничен.

## 3. Элементы с наилучшей чувствительностью (sub-ppb)

К элементам с наилучшей чувствительностью (LOD < 1 ppb) относятся:

Кадмий** (Cd I 228.8 нм, LOD ~0.1 ppb) — обладает исключительно интенсивной резонансной линией

Магний** (Mg II 280.3 нм, LOD ~0.1 ppb) — низкая энергия ионизации и интенсивная ионная линия

Бериллий** (Be II 313.0 нм, LOD ~0.2 ppb) — важный элемент для атомной промышленности

Цинк** (Zn I 213.9 нм, LOD ~0.5 ppb) — интенсивная атомная линия в УФ-области

Свинец** (Pb II 220.4 нм, LOD ~0.5 ppb) — важный элемент экологического мониторинга

Причины высокой чувствительности этих элементов включают: низкие энергии возбуждения, расположение интенсивных резонансных линий в оптимальном спектральном диапазоне (200-250 нм), высокие коэффициенты излучательной способности и минимальные спектральные помехи на выбранных аналитических линиях.

## 4. Трудноопределяемые элементы

### Благородные газы (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn)
Практически не определяются методом ИСП-АЭС из-за очень высоких энергий возбуждения и ионизации. Их спектральные линии находятся преимущественно в вакуумном УФ-диапазоне, а концентрации в плазме (особенно аргона, который является плазмообразующим газом) создают огромный фоновый сигнал.

### Галогены (Cl, Br, I)
Определение ограничено из-за расположения аналитических линий в вакуумном УФ-диапазоне (< 190 нм). Даже при использовании вакуумных спектрометров чувствительность остается низкой (LOD > 100 ppb). Фтор не имеет подходящих атомных или ионных линий в доступном диапазоне спектра и практически не определяется.

### Ртуть (Hg)
Хотя ртуть имеет чувствительные линии (Hg I 184.9 нм и Hg I 253.7 нм), ее определение осложняется летучестью и возможностью потерь на стадиях пробоподготовки и введения пробы. При использовании гидридной техники или холодного пара достигаются лучшие результаты.

### Углерод, азот, кислород
Эти элементы определяются с трудом из-за их присутствия в воздухе и реагентах, что создает высокий фон. Их аналитические линии находятся в вакуумном УФ-диапазоне.

## 5. Таблица типичных LOD для основных элементов

| Элемент | Аналитическая линия (нм) | Типичный LOD (ppb) | Примечания |
|----------|--------------------------|---------------------|-------------|
| Ag       | Ag I 328.1              | 0.5-1              | Высокая чувствительность |
| Al       | Al I 309.3              | 1-2                | Множественные линии |
| As       | As I 193.7              | 1-3                | Вакуумный УФ, лучше в ИСП-МС |
| Au       | Au I 242.8              | 1-2                | Высокая стоимость стандартов |
| B        | B I 249.7               | 2-5                | Проблемы с памятью |
| Ba       | Ba II 455.4             | 0.1-0.5            | Высокая чувствительность |
| Be       | Be II 313.0             | 0.1-0.2            | Один из самых чувствительных |
| Ca       | Ca II 317.9             | 0.1-0.5            | Высокая чувствительность |
| Cd       | Cd I 228.8              | 0.05-0.1           | Один из самых чувствительных |
| Co       | Co II 228.6             | 0.5-1              | Хорошая чувствительность |
| Cr       | Cr II 267.7             | 0.5-1              | Важный элемент экологии |
| Cu       | Cu I 324.7              | 0.2-0.5            | Высокая чувствительность |
| Fe       | Fe II 238.2             | 0.5-1              | Богатый спектр |
| Hg       | Hg I 253.7              | 1-3                | Проблемы с летучестью |
| K        | K I 766.5               | 1-2                | Видимая область |
| Mg       | Mg II 280.3             | 0.05-0.1           | Один из самых чувствительных |
| Mn       | Mn II 257.6             | 0.1-0.2            | Высокая чувствительность |
| Mo       | Mo II 202.0             | 0.5-1              | Несколько линий |
| Na       | Na I 589.0              | 0.5-1              | Видимая область |
| Ni       | Ni II 231.6             | 0.5-1              | Хорошая чувствительность |
| P        | P I 177.5               | 10-20              | Вакуумный УФ |
| Pb       | Pb II 220.4             | 0.5-1              | Важный элемент экологии |
| S        | S I 180.7               | 10-30              | Вакуумный УФ |
| Se       | Se I 196.0              | 2-5                | Лучше с гидридной техникой |
| Si       | Si I 251.6              | 5-10               | Проблемы с памятью |
| Sn       | Sn I 286.3              | 1-2                | Несколько линий |
| Ti       | Ti II 334.9             | 0.2-0.5            | Хорошая чувствительность |
| V        | V II 292.4             | 0.2-0.5            | Хорошая чувствительность |
| Zn       | Zn I 213.9              | 0.2-0.5            | Высокая чувствительность |

Примечание: Указанные LOD являются ориентировочными и зависят от конкретного прибора, методики и матрицы пробы.*

Метод ИСП-АЭС позволяет определять около 70 элементов периодической системы с различной степенью чувствительности. Оптимальные условия определения достигаются для металлов с низкой и средней энергией ионизации, имеющих интенсивные спектральные линии в УФ и видимой областях спектра. Современные спектрометры с высоким разрешением и системой коррекции фона значительно расширяют возможности метода, минимизируя спектральные интерференции и улучшая пределы обнаружения.

# 5. Физические основы метода. Квантовая природа излучения

### **Физические основы атомно-эмиссионной спектрометрии**

1. Квантовая природа атома**

Атом состоит из ядра и электронов, которые не могут находиться в произвольном состоянии. Согласно упрощённым постулатам Бора:

1. Электроны движутся по стационарным орбитам, не излучая энергию.

2. Излучение или поглощение энергии происходит при скачкообразном переходе электрона между этими орбитами.

Энергетические уровни в атоме дискретны — электрон может обладать только строго определёнными значениями энергии. Каждое состояние описывается набором квантовых чисел:
- **n (главное)** — определяет средний радиус орбиты и основной энергетический уровень (оболочку).
- **l (орбитальное)** — характеризует форму орбитали (s, p, d, f).
- **m (магнитное)** — описывает ориентацию орбитали в пространстве.
- **s (спиновое)** — указывает на собственный механический момент электрона.

Именно дискретность уровней объясняет появление линейчатых спектров.

2. Электромагнитное излучение**

Излучение обладает дуализмом: ведёт себя и как волна (характеризуется длиной волны λ и частотой ν), и как поток частиц (фотонов). Энергия фотона напрямую связана с его частотой: **E = hν = hc/λ**, где h — постоянная Планка, c — скорость света.

В атомно-эмиссионной спектрометрии используются в основном три диапазона:
- **Ультрафиолетовый (УФ)**: 190–400 нм.
- **Видимый**: 400–750 нм.
- **Инфракрасный (ИК)**: 750 нм – несколько мкм.

Каждому переходу соответствует уникальная длина волны, что и позволяет идентифицировать элементы.

3. Процессы возбуждения**

Для получения эмиссионного спектра атомы необходимо перевести в возбуждённое состояние. В АЭС основной метод — **термическое возбуждение в плазме** (например, в индуктивно-связанной плазме, ICP). При высоких температурах (6000–10000 K) частицы плазмы (электроны, ионы) сталкиваются с атомами аналита, передавая им энергию.

Важную роль играют **столкновения второго рода** — неупругие столкновения, при которых внутренняя энергия одной частицы (например, возбуждённого атома аргона) передаётся атому анализа, возбуждая его.

Возбуждённое состояние нестабильно. Его **время жизни** крайне мало — около **10⁻⁸ секунд**. После этого атом спонтанно возвращается в основное или менее возбуждённое состояние, излучая фотон.

4. Спонтанное излучение**

Это самопроизвольный переход электрона с более высокого энергетического уровня (E₂) на более низкий (E₁) с испусканием фотона. Энергия фотона равна разности энергий уровней: **E₂ – E₁ = hν**.

Переходы подчиняются **правилам отбора**, которые определяют, возможен ли данный переход. Основное правило: изменение орбитального квантового числа Δl = ±1. Это объясняет, почему спектр состоит не из всех возможных линий, а только из разрешённых.

Вероятность перехода** определяет интенсивность спектральной линии. Наиболее вероятны переходы на основной уровень — они дают самые интенсивные **резонансные линии**.

5. Характеристический спектр элемента**

Совокупность всех возможных разрешённых переходов образует **линейчатый спектр** элемента, который уникален, как отпечаток пальца.

Резонансные линии** возникают при переходе с первого возбуждённого уровня на основной. Они наиболее интенсивны и часто используются для анализа.

Серии линий** — это группы линий, соответствующих переходам на один и тот же нижний уровень (например, серия Бальмера для водорода — переходы на уровень n=2). В АЭС чаще наблюдают серии, связанные с основным уровнем.

Именно линейчатость и уникальность спектра позволяют проводить качественный анализ.

6. Ширина спектральных линий**

В идеале линия должна быть бесконечно узкой, но на практике она всегда уширена. Основные причины:

Естественная ширина**: Связана с конечным временем жизни возбуждённого состояния (принцип неопределённости Гейзенберга). Обычно ~10⁻⁵ нм.

Доплеровское уширение**: Обусловлено тепловым движением атомов. Атомы, движущиеся навстречу детектору, дают смещение в синюю область, а удаляющиеся — в красную. Ширина зависит от **температуры** и массы атома.

Столкновительное (лоренцевское) уширение**: Возникает из-за взаимодействий с соседними частицами (столкновений) в плазме, которые нарушают энергетические уровни. Зависит от давления и концентрации частиц.

Реальный наблюдаемый профиль линии — это комбинация доплеровского (гауссова) и лоренцевского контуров, описываемая более сложным **профилем Фойгта**. Учёт уширения важен для правильного выбора ширины щели монохроматора и решения спектральных интерференций.

Заключение**

Физической основой АЭС служит квантовая модель атома. Термическое возбуждение атомов в плазме с последующим спонтанным излучением фотонов с характерными длинами волн позволяет по уникальному линейчатому спектру идентифицировать элементы и, измеряя интенсивность линий, определять их концентрацию в пробе. Понимание природы уширения линий критически важно для достижения высокой точности и разрешающей способности метода.

# 6. Возбуждение атомов в плазме ИСП

### **Процессы возбуждения атомов в индуктивно-связанной плазме (ИСП)**

1. Температура плазмы**

В ИСП температура значительно превышает таковую в пламенных источниках и составляет **4000–10000 К**, что обеспечивает эффективное возбуждение и ионизацию аналитов. Плазма неоднородна и включает три основные зоны:

Индукционная зона** (область ВЧ-разряда) — максимальная температура (~10000 К).

Нормальная аналитическая зона** (высота 10–20 мм над катушкой) — оптимальная для измерений температура 6000–8000 К.

Хвост плазмы** — температура снижается до 4000–5000 К.

Для измерения температуры применяют:  
- **Метод линий** — по уширению спектральных линий.  
- **Метод Больцмана** — по соотношению интенсивностей линий с разных энергетических уровней.

2. Населенность энергетических уровней**

Распределение атомов по энергетическим уровням описывается **уравнением Больцмана**:

\[

\frac{N_i}{N_0} = \frac{g_i}{g_0} \exp\left(-\frac{E_i}{kT}\right),

\]

где \(N_i\) — населенность уровня \(i\), \(g\) — статистический вес, \(E_i\) — энергия уровня, \(k\) — постоянная Больцмана, \(T\) — температура.

Высокая температура плазмы (6000–8000 К) обеспечивает значительную населенность **возбуждённых состояний**, что усиливает интенсивность атомных линий и повышает чувствительность анализа.

3. Степень ионизации в плазме**

Ионизация описывается **уравнением Саха**:

\[

\frac{n_e \cdot n_i}{n_a} = \frac{2g_i}{g_a} \left( \frac{2\pi m_e kT}{h^2} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{E_i}{kT}\right),

\]

где \(n_e\), \(n_i\), \(n_a\) — концентрации электронов, ионов и нейтральных атомов, \(E_i\) — потенциал ионизации.

Элементы с **низким потенциалом ионизации** (например, щелочные металлы) легко ионизируются, что позволяет регистрировать как **атомные**, так и **ионные линии**. Ионные линии часто более интенсивны, что расширяет аналитические возможности.

4. Локальное термодинамическое равновесие (LTE)**

В ИСП при **электронной плотности \(n_e \sim 10^{15} \, \text{см}^{-3}\)** выполняются условия LTE, когда:

Скорости обмена энергией между частицами (электронами, ионами, атомами) высоки.

Распределения Больцмана (для возбуждения) и Саха (для ионизации) справедливы локально.

Отклонения от LTE возможны в периферийных зонах плазмы или для элементов с высоким потенциалом возбуждения.

5. Процессы в плазме**

При введении пробы в плазму происходит последовательность процессов:

1. **Десольватация** — испарение растворителя из аэрозоля.

2. **Испарение** — превращение твёрдых частиц в газообразные молекулы.

3. **Диссоциация** — распад молекул на атомы (например, разложение оксидов).

4. **Атомизация** — образование свободных атомов.

5. **Возбуждение и ионизация** — переход атомов на высокие энергетические уровни или потеря электронов.

6. **Излучение** — испускание фотонов при возврате атомов/ионов в основное состояние, формирующее спектр.

6. Сравнение с пламенными источниками**

Температура**: пламя — 2000–3000 К, ИСП — до 10000 К.

Рефрактерные соединения**: в пламени образуются стабильные оксиды (например, Al₂O₃), которые плохо атомизируются; в ИСП они полностью разлагаются.

Стабильность**: ИСП менее чувствительна к матричным эффектам и обеспечивает воспроизводимость.

7. Преимущества ИСП-плазмы**

1. **Инертная атмосфера аргона** — предотвращает окисление аналитов.

2. **Высокая температура** — эффективная атомизация и возбуждение даже для тугоплавких элементов.

3. **Стабильность** — низкий уровень шума, высокая прецизионность.

4. **Оптически тонкий источник** — минимальное самопоглощение излучения, линейная зависимость сигнала от концентрации.

Таким образом, ИСП сочетает высокотемпературные условия, LTE и контролируемую химическую среду, что делает её идеальным источником для атомно-эмиссионной спектрометрии с превосходной чувствительностью, селективностью и широким динамическим диапазоном.

# 7. Качественный анализ. Идентификация элементов

Принципы качественного анализа методом ИСП-АЭС**

1. Принцип идентификации**

В основе лежит уникальность атомных спектров элементов. При возбуждении в плазме ИСП атомы и ионы каждого элемента испускают фотоны строго определенных длин волн, формируя его **характеристический спектр**. Эти длины волн являются **"паспортом"** элемента, не зависящим от химической формы соединения. Для идентификации аналитик использует **атласы спектральных линий** (например, NIST), где для каждого элемента указаны его наиболее интенсивные линии с указанием возможных интерференций.

2. Выбор аналитических линий**

Ключевой этап – выбор оптимальных линий для детектирования. Основные критерии:

Интенсивность:** Чувствительные линии (низкие пределы обнаружения).

Свобода от наложений:** Минимизация интерференций от матрицы и других элементов.

Аналитический диапазон:** Наиболее интенсивные линии используют для следов, менее интенсивные – для высоких концентраций.

Различают **первичные (рекомендуемые) линии** и **альтернативные** (на случай перекрытий). **Атомные линии (I)** и **ионные (II)** выбирают в зависимости от условий: ионные линии часто интенсивнее и доминируют в плазме ИСП, но для щелочных и щелочноземельных металлов могут быть предпочтительны атомные.

3. Наложение линий**

Спектр ИСП исключительно богат (тысячи линий), что неизбежно приводит к **спектральным интерференциям** – наложению линий разных элементов. Особую сложность создают элементы с очень плотными спектрами: **Fe, Ni, Cr, Mo, U, редкоземельные элементы (REE)**. Их линии могут маскировать линии примесей, создавая **"слепые зоны" (blind spots)** на определенных длинах волн. Это требует тщательного подбора линий или применения математических коррекций.

4. Подтверждение присутствия элемента**

Надежная идентификация требует обнаружения **нескольких линий элемента** (обычно 2-3). Критически важно проверять **отношение интенсивностей** этих линий. Экспериментальное отношение должно соответствовать теоретическому (табличному) для данного прибора и условий плазмы. Существенное отклонение указывает на возможное ложноположительное определение из-за наложения. Современные приборы используют **библиотеки спектров**, позволяющие проводить автоматическое сравнение полного участка спектра пробы с эталонным.

5. Полуколичественный анализ (Screening mode)**

Метод ИСП-АЭС позволяет быстро оценить концентрации без калибровки по стандартным образцам. В **режиме скрининга** прибор использует предустановленные чувствительности (калибровочные коэффициенты) для всех элементов. Результат – **оценка концентрации по порядку величины**. Такой подход незаменим для:

Быстрого поиска и идентификации примесей.

Принятия решений о необходимости точного количественного анализа.

Анализа проб неизвестного состава.

Точность полуколичественного анализа обычно составляет ±30-50%, что достаточно для многих практических задач.

Заключение**

Качественный анализ ИСП-АЭС – мощный инструмент, основанный на фундаментальных спектроскопических принципах. Его эффективность определяется грамотным выбором линий с учетом интерференций, обязательным подтверждением по нескольким линиям и пониманием возможностей полуколичественного скрининга для оперативной оценки состава.

# 8. Количественный анализ. Градуировка

### **Количественный анализ методом ИСП-АЭС: основы и практика**

Введение**

Количественный анализ в атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-АЭС) основан на измерении интенсивности спектральных линий анализируемых элементов. Для перехода от интенсивности к концентрации используется ряд строгих процедур градуировки и контроля.

#### **1. Связь интенсивности и концентрации**

Основу количественного анализа составляет **калибровочная зависимость** – функциональная связь между интенсивностью аналитического сигнала (I) и концентрацией элемента (C) в растворе.

Уравнение интенсивности:** В идеальном случае для большинства элементов в рабочем диапазоне наблюдается линейная зависимость: **I = a · C + b**, где:

a** – крутизна (чувствительность метода для данного элемента),

b** – сигнал холостого опыта (фон, инструментальный бланк).

Линейность откорка:** ИСП-АЭС характеризуется исключительно широким **линейным динамическим диапазоном** – до **5-7 порядков величины** для многих элементов (например, от 0.001 до 100 мг/л). Это позволяет анализировать образцы с сильно различающимся содержанием без разбавления.

Отклонения от линейности:** При высоких концентрациях возможны отклонения из-за:

Самопоглощения:** Атомы элемента в периферийных, более холодных зонах плазмы поглощают излучение, испущенное атомами в центре.

Пространственные неоднородности** в плазме.

Насыщение детектора** (для ПЗС/УПЗС).

Это требует использования полиномиальной (обычно квадратичной) калибровочной функции или анализа на менее чувствительной спектральной линии.

#### **2. Методы градуировки**

Выбор метода зависит от типа матрицы и целей анализа.

:** Основной и самый распространенный метод. Строится по серии стандартных растворов с известной концентрацией.

:** Применяется для анализа образцов со **сложной матрицей**, когда влияние матрицы на аналитический сигнал существенно и не может быть скомпенсировано простой калибровкой. Позволяет учесть физико-химические и спектральные интерференции матрицы.

**Метод внутреннего стандарта:** Универсальный метод для **компенсации нестабильности** работы плазмы, дрейфа, изменения условий пробоподготовки и матричных эффектов.

#### **3. Стандартные растворы**

Качество градуировки напрямую зависит от качества стандартов.

Требования:** Используются стандартные растворы с **метрологической прослеживаемостью** к государственным или международным стандартам (например, NIST). Обязательна высокая чистота реактивов и посуды.

Типы стандартов:**

Одноэлементные** – для настройки прибора и анализа ключевых элементов.

Многоэлементные** – повышают эффективность работы. Важно проверять совместимость элементов в растворе (отсутствие гидролизов, осадков).

Матричные стандарты** – стандарты, содержащие основу матрицы анализируемых проб (например, кислоты, соли основных компонентов). Критически важны для анализа сложных объектов (почвы, сплавы, биологические жидкости).

Приготовление и хранение:** Рабочие стандарты готовят серийным разбавлением стоковых растворов в день анализа. Хранят в полиэтиленовой посуде при +4°C в темноте. Кислотность ~1-3% HNO₃ (очищенной перегонкой) предотвращает сорбцию элементов на стенках.

#### **4. Построение градуировочного графика**

Практическая процедура:
1.  **Минимальное число точек:** Не менее **3-5 концентраций** плюс **холостой раствор** (blank) для учета фона.
2.  **Диапазон концентраций:** Должен полностью **перекрывать ожидаемые концентрации в пробах**. Оптимально, когда концентрации проб находятся в средней трети калибровочного графика.
3.  **Проверка линейности:** Рассчитывается **коэффициент детерминации R²**, который должен быть **> 0.995** (часто >0.999). Проводится анализ контрольного стандарта (CCV) в середине диапазона.
4.  **Пересчет:** При вводе данных о разбавлении пробы программное обеспечение автоматически пересчитывает конечную концентрацию.

#### **5. Метод внутреннего стандарта (IS)**

Этот метод значительно повышает точность и воспроизводимость.
*   **Принцип:** Во **все** анализируемые растворы (пробы, стандарты, blank) добавляется строго одинаковое количество элемента-внутреннего стандарта, который **отсутствует** в исходных пробах.
*   **Выбор IS:** Элемент должен иметь близкие к аналитируемым физико-химические свойства (потенциал ионизации, летучесть соединений). Чаще всего используют **Sc, Y, In, Lu, Rh**. Его спектральная линия должна быть свободна от наложений.
*   **Расчет:** Измеряется не абсолютная интенсивность аналита (I_anal), а **отношение интенсивностей I_anal / I_IS**. Калибровочный график строится в координатах **Отношение интенсивностей vs. Концентрация аналита**. Это компенсирует нестабильность подачи раствора, колебания мощности плазмы и частично – матричные эффекты.

#### **6. Метод добавок**

Применяется при невозможности воспроизвести матрицу стандартов.
*   **Принцип:** Аликвоту пробы делят на несколько частей. В них вносят возрастающие известные количества определяемого элемента. Все порции, включая исходную, доводят до одинакового объема.
*   **График и расчет:** Строится график зависимости интенсивности сигнала от величины добавки. Линейная зависимость **экстраполируется до пересечения с осью абсцисс**. Абсолютное значение этого отрезка равно концентрации элемента в исходной пробе.
*   **Ограничения:** Требует большого расхода пробы, увеличивает время анализа. Не применим, если исходная концентрация аналита слишком высока (выходит за линейный диапазон). Не компенсирует спектральные наложения.

#### **7. Контроль качества градуировки**

Непрерывный контроль – залог достоверности результатов.
1.  **Проверочные стандарты (QC samples):** Независимые от калибровочных стандарты с известной концентрацией, анализируемые периодически (каждые 5-10 проб).
2.  **Контрольные растворы:**
    *   **Blank (холостой)** – контроль чистоты реактивов.
    *   **CCV (Calibration Check Verification)** – стандарт для проверки сохранения калибровки.
    *   **CCB (Continuing Calibration Blank)** – холостой раствор для проверки дрейфа нуля.
3.  **Критерии приемлемости:** Восстановление концентрации в QC и CCV должно находиться в пределах **90-110%** (для низких концентраций допуск расширяется). Превышение порога указывает на необходимость **рекалибровки**.
4.  **Рекалибровка:** Проводится при выходе контрольных параметров за установленные пределы, при смене партии реактивов, после длительного простоя или технического обслуживания прибора.

Заключение:** Грамотное применение методов количественного анализа в ИСП-АЭС, от корректной градуировки до строгого контроля качества, позволяет получать точные, воспроизводимые и метрологически обеспеченные результаты для широкого круга задач.

# 9. Схема прибора ИСП-АЭС

### **Лекция для аналитиков: Общая схема и функции основных узлов спектрометра ИСП-АЭС**

Введение**

Спектрометр с индуктивно-связанной плазмой и атомно-эмиссионной детекцией (ИСП-АЭС) — это высокочувствительный инструмент для элементного анализа, способный определять широкий спектр элементов от следовых до макроколичеств. Его работа основана на измерении характеристического оптического излучения атомов и ионов, возбужденных в высокотемпературной аргоновой плазме. Понимание конструкции и функций основных блоков прибора критически важно для корректной работы, получения надежных данных и устранения неисправностей.

Общая схема работы прибора**

Процесс анализа начинается с подачи жидкой пробы, которая преобразуется в аэрозоль и транспортируется в плазму. В плазме происходит атомизация, возбуждение и ионизация элементов, сопровождающиеся излучением света. Это излучение разделяется на спектральные линии, которые регистрируются детектором. Полученные сигналы обрабатываются для определения концентраций элементов.

Функции основных узлов спектрометра ИСП-АЭС**

1. Система подачи образца**

Этот блок обеспечивает стабильную и воспроизводимую доставку пробы в плазму.

Автосамплер:** Автоматизирует процесс анализа большого количества образцов. Может быть выполнен в виде карусели для пробирок или rack-системы. Позволяет проводить измерения 24/7 с минимальным вмешательством оператора.

Перистальтический насос:** Обеспечивает постоянную скорость подачи раствора, типично 1–2 мл/мин. Стабильность его работы напрямую влияет на стабильность сигнала и воспроизводимость результатов. Регулирует также скорость аспирации и дренажа.

2. Система ввода пробы (Sample Introduction System)**

Ключевой узел, преобразующий жидкую пробу в форму, пригодную для ввода в плазму.

Распылитель (nebulizer):** Создает мелкодисперсный аэрозоль из раствора, используя энергию потока газа-носителя (аргона). Типы: пневматические (концентрические, перекрестные), ультразвуковые. От его эффективности зависит количество аналита, попадающего в плазму.

Распылительная камера (spray chamber):** Селектирует аэрозоль, пропуская в плазму только мелкие капли (обычно < 10 мкм). Крупные капли отсекаются и удаляются в дренаж. Это предотвращает охлаждение плазмы и нестабильность. Формы камеры (цилиндрическая, камеры Скотта, циклоническая) влияют на эффективность транспорта.

3. Генератор плазмы**

Создает и поддерживает источник возбуждения — высокотемпературную индукционно-связанную плазму (~6000–10000 К).

ВЧ-генератор (RF generator):** Генерирует высокочастотный ток (обычно 27 или 40 МГц) мощностью 700–1500 Вт. Обеспечивает энергию для создания и поддержания плазмы.

Индукционная катушка (load coil):** Передает энергию ВЧ-поля газу (аргону) в горелке.

Плазменная горелка (torch):** Трехцилиндровая кварцевая конструкция, в которой формируется плазма. Через нее организованы три потока аргона: **плазмообразующий** (основной, формирует и стабилизирует плазму), **вспомогательный** (защищает кончик горелки от перегрева) и **транспортирующий** (подает аэрозоль в центральный канал плазмы).

4. Оптическая система (спектрометр)**

Разделяет полихроматическое излучение плазмы на отдельные спектральные линии для их детектирования.

Входная оптика:** Собирает свет от плазмы и направляет его в спектрометр. Может включать линзы, зеркала, диафрагмы для формирования пучка.

Диспергирующий элемент (дифракционная решетка):** Ключевой элемент, пространственно разделяющий свет по длинам волн. **Типы спектрометров:**

Последовательные (монохроматор):** Регистрируют одну длину волны за раз. Гибки в выборе линий, но медленны для многокомпонентного анализа.

Одновременные (полихроматор):** Имеют несколько детекторов (фотоумножителей) для фиксированного набора линий. Быстры, но негибки.

Эшелле-спектрометры с КЗП-детектором:** Современный стандарт. Используют решетку эшелле (высокий порядок дифракции) и кросс-дисперсию для получения компактного двумерного спектра, который регистрируется полупроводниковым детектором (CCD/CMOS). Обеспечивают высокое разрешение и одновременный охват широкого спектрального диапазона.

5. Детектор**

Преобразует оптический сигнал (фотоны) в электрический (заряд или ток) для количественного измерения.

CCD (ПЗС) и его модификации (Segmented CCD):** Наиболее распространены. Представляют собой матрицы светочувствительных пикселей. Позволяют регистрировать одновременно сотни линий и фоновые участки вокруг них, что необходимо для точного фонового вычитания.

CMOS-детекторы:** Более современная технология, обладающая более высоким быстродействием и низким уровнем шумов.

Ключевой параметр — квантовая эффективность:** Процент фотонов, преобразуемых в полезный сигнал. Определяет чувствительность прибора.

6. Система обработки данных**

«Мозг» прибора, отвечающий за управление, сбор и интерпретацию данных.

АЦП (аналого-цифровой преобразователь):** Преобразует аналоговый сигнал с детектора в цифровую форму.

Программное обеспечение:** Обеспечивает:

Управление всеми параметрами прибора (мощность, потоки газов, скорость насоса).

Калибровку (построение градуировочных графиков).

Количественные расчеты концентраций.

Коррекцию спектральных и неспектральных помех.

Валидацию результатов и отчетность.

7. Вспомогательные системы**

Обеспечивают стабильную и безопасную работу ядерных блоков.

Подача аргона:** Требует чистого (высокой чистоты) и стабильного по давлению газа. Три независимых потока регулируются с высокой точностью.

Охлаждение (чиллер):** Отводит тепло от ВЧ-генератора и плазменной горелки, предотвращая их перегрев и повреждение.

Вытяжная вентиляция:** Удаляет тепло, озон и оксиды азота, образующиеся при работе плазмы, обеспечивая безопасность оператора.

Система контроля газов:** Мониторит давление и расход газа, подавая сигналы тревоги при отклонениях.

Заключение**

Современный ИСП-АЭС — это комплекс высокотехнологичных систем, где каждый узел выполняет критически важную функцию. Стабильность и точность всего прибора определяются самым слабым звеном в этой цепочке: от подготовки пробы до обработки данных. Глубокое понимание принципов работы каждого блока позволяет аналитику не только грамотно эксплуатировать прибор, но и корректно интерпретировать результаты, диагностировать проблемы и выбирать оптимальные условия анализа для решения конкретных аналитических задач.

# 10. Плазменная горелка. Генерация плазмы

# Устройство и принцип работы плазменной горелки в ИСП-АЭС

## 1. Конструкция горелки (torch)

Плазменная горелка представляет собой ключевой компонент ИСП-АЭС, обеспечивающий генерацию и стабилизацию высокотемпературной плазмы. Конструкция основана на системе трех концентрических трубок:

Материал**: Кварц высокой чистоты (SiO₂) благодаря отличной термостойкости (до 1200°C) и прозрачности в УФ-области спектра. Для высокочастотных (HF) систем с повышенной мощностью иногда используют монокристаллический сапфир (Al₂O₃), обладающий лучшей теплопроводностью и механической прочностью.

Геометрия**:

Внешняя трубка: диаметр 18-20 мм, формирует плазменную камеру и направляет охлаждающий газ

Промежуточная трубка: определяет размер центрального канала

Внутренняя трубка (инжектор): диаметр 1-2 мм, вводит пробу в плазму

Точная соосность трубок критически важна для стабильности плазмы и предотвращения "прожига" кварца. Современные горелки часто имеют сменные инжекторы для работы с разными типами проб.

## 2. Система газовых потоков

Трехпоточная система аргона обеспечивает стабильность плазмы и эффективный транспорт пробы:

Внешний поток (плазмообразующий)**: 12-18 л/мин

Формирует основную массу плазмы

Создает винтовое (тангенциальное) течение, стабилизирующее плазменный столб

Охлаждает стенки кварцевой трубки, предотвращая плавление

Защищает катушку от теплового воздействия

Промежуточный поток (вспомогательный)**: 0,2-1,5 л/мин

Поднимает плазму относительно инжектора, предотвращая его перегрев

Формирует "якорную точку" плазмы

Очищает основание плазмы от конденсированных частиц

Оптимизирует положение аналитической зоны

Внутренний поток (транспортирующий)**: 0,5-1,5 л/мин

Транспортирует аэрозоль пробы из распылительной камеры

Пробивает канал через плазму, обеспечивая ввод пробы в горячую зону

Определяет время пребывания пробы в плазме (обычно 2-3 мс)

Баланс потоков критически важен: при недостаточном внешнем потоке плазма контактирует с кварцем; при избыточном — происходит срыв плазмы.

## 3. Индукционная катушка (load coil)

Катушка представляет собой спираль из медной трубки с внутренним водяным охлаждением:

Конфигурация**: Обычно 2-4 витка, расстояние между витками 3-6 мм

Позиционирование**: На 2-5 мм ниже верхнего края внешней трубки

Охлаждение**: Проточная деионизованная вода (чиллер), поддерживающая температуру 20-25°C

Материал**: Бескислородная медь с серебряным покрытием для снижения омических потерь

Катушка подключена к выходу ВЧ-генератора через согласующую сеть, обеспечивающую максимальную передачу мощности в плазму.

## 4. ВЧ-генератор (RF generator)

Генератор создает высокочастотное электромагнитное поле для поддержания плазмы:

Частоты**:

27,12 МГц — наиболее распространенная (ISM-диапазон)

40,68 МГц — для более компактной плазмы и лучшей стабильности

Мощность**: 700-1500 Вт (типично 1000-1350 Вт для анализа растворов)

Стабилизация**: Кварцевый или цифровой синтез частоты

Согласование**: Автоматическая подстройка импеданса через PI или L-сеть

Современные генераторы обеспечивают коэффициент отраженной мощности менее 1% и быструю стабилизацию после зажигания.

## 5. Механизм генерации плазмы

Процесс инициирования и поддержания плазмы включает несколько этапов:

Инициация (зажигание)**:

1. Камера заполняется аргоном при рабочих расходах

2. Создается локальная область с повышенной концентрацией свободных электронов:

Искровой разряд от катушки Тесла (наиболее распространенный метод)

Введение графитового стержня с последующим удалением

Подача аргона, предварительно ионизированного в отдельном разряде

Формирование тороидальной плазмы**:

1. Свободные электроны ускоряются ВЧ-полем в области катушки

2. При столкновениях с атомами аргона происходит ионизация: Ar + e⁻ → Ar⁺ + 2e⁻

3. Возникает лавинная ионизация, формирующая тороидальную плазму

Индукционный нагрев (скин-эффект)**:

1. Ионизированный газ становится проводником второго рода

2. ВЧ-ток индуцируется в поверхностном слое плазмы (скин-слой 1-3 мм)

3. Джоулев нагрев поддерживает температуру 6000-10000 К

4. Магнитное поле катушки создает пинч-эффект, стабилизирующий плазму

## 6. Структура плазмы

Плазма имеет выраженную пространственную структуру:

Индукционная зона (яркое кольцо)**:

Расположена на уровне катушки

Температура до 10000 К

Область максимальной ионизации и ВЧ-энерговклада

Нормальная аналитическая зона (NAZ)**:

На 10-20 мм выше катушки

Температура 6000-8000 К

Оптимальная зона для возбуждения и ионизации элементов

Минимальные градиенты температуры

Хвост плазмы**:

Выше NAZ, температура 4000-6000 К

Зона рекомбинации ионов и радикалов

Используется для некоторых элементов с низким потенциалом возбуждения

Центральный канал**:

Относительно холодный (5000-7000 К)

Содержит пробу в виде аэрозоля

Обеспечивает постепенный нагрев и испарение частиц

## 7. Характеристики плазмы

Температурный профиль**:

Электронная температура (Tₑ): 8000-10000 К

Температура возбуждения (Tₑₓ): 6000-8000 К

Температура ионов (Tᵢ): 5000-7000 К

Температура газа (Tg): 4000-6000 К

Электронная плотность**: 10¹⁴-10¹⁶ см⁻³, обеспечивает эффективную ионизацию

Оптические свойства**:

Оптически тонкий источник (длина поглощающего слоя < 1 см)

Минимальное самопоглощение для резонансных линий

Стабильный фон непрерывного излучения

Атмосфера**: Инертный аргон предотвращает образование оксидов и обеспечивает воспроизводимые условия возбуждения.

## 8. Стабильность плазмы

Критический параметр для аналитической точности:

Факторы, влияющие на стабильность**:

1. Мощность генератора: колебания < 0,1%

2. Расходы газа: стабильность < 0,5%

3. Чистота горелки: отложения солей нарушают теплоотвод

4. Качество аргона: примеси N₂, O₂, H₂O > 1 ppm снижают температуру

5. Температура охлаждающей воды: колебания < 0,5°C

6. Состояние инжектора: эрозия или засорение изменяют аэродинамику

Типичные показатели**:

Краткосрочная стабильность (RSD за 10 мин): < 0,5%

Долгосрочная стабильность (RSD за 8 ч): < 1,0%

Время стабилизации после зажигания: 15-30 минут

Мониторинг стабильности**:

Интенсивность линии аргона (404,44 нм или 420,07 нм)

Отношение ионных/атомных линий (Mg II 280,27 нм / Mg I 285,21 нм)

Мониторинг отраженной мощности

Современные системы ИСП-АЭС оснащены системами обратной связи, автоматически корректирующими параметры для поддержания оптимальных условий плазмы.

## Заключение

Плазменная горелка ИСП-АЭС представляет собой сложную систему, где точная геометрия, сбалансированные газовые потоки и стабильное ВЧ-питание создают воспроизводимые высокотемпературные условия для атомизации, возбуждения и ионизации элементов. Понимание каждого компонента и его функции необходимо для оптимизации аналитических параметров и диагностики проблем в работе прибора.

# 11. Система ввода пробы: распылители (небулайзеры)

Лекция для специалистов: Типы распылителей (небулайзеров) в ИСП-АЭС**

Введение**

Распылитель (небулайзер) – ключевой узел системы ввода проб в спектрометрах с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-АЭС). Его корректная работа напрямую определяет чувствительность, точность и стабильность всего анализа. Выбор оптимального типа распылителя зависит от физико-химических свойств пробы и решаемой аналитической задачи.

### **1. Функция распылителя**

Основная задача – преобразование жидкой пробы в мелкодисперсный аэрозоль (туман) для эффективного транспорта в плазму.
*   **Критический параметр:** **размер капель**. В плазму эффективно поступают и испаряются капли диаметром **1-10 мкм**. Более крупные капли не испаряются полностью, вызывают нестабильность плазмы, охлаждают её и усиливают матричные эффекты.
*   **Эффективность распыления** – доля пробы, превращаемая в аэрозоль пригодного размера. Для большинства пневматических распылителей она составляет всего **1-5%**. Остальная проба (95-99%) сливается в дренаж. Это главный лимитирующий фактор чувствительности классических систем.

### **2. Пневматические распылители (Pneumatic Nebulizers)**

Наиболее распространенная группа. Распыление происходит за счет кинетической энергии потока газа (аргона), обтекающего поток жидкости.

a) Концентрический (Meinhard-type)**

Конструкция:** внутренний капилляр для подачи жидкости, расположенный коаксиально внутри внешней трубки для подачи газа.

Принцип:** На выходе из капилляра создается область пониженного давления (эффект Вентури), которая подсасывает жидкость. Встречный поток газа с высокой скоростью разрушает жидкостную струю, формируя аэрозоль.

Характеристики:** Расход пробы 1-2 мл/мин, хорошая воспроизводимость, универсальность.

Недостатки:** Высокая чувствительность к засорению микрокристаллами солей (особенно на выходном отверстии), влияние вязкости пробы.

Применение:** Стандартные водные растворы с низким и умеренным солесодержанием (< 1-2%).

b) Поперечный (Cross-flow)**

Конструкция:** два перпендикулярных капилляра: для жидкости и для газа. Их концы находятся в непосредственной близости.

Принцип:** Поток газа, идущий перпендикулярно потоку жидкости, «срезает» и диспергирует её.

Преимущества:** Менее склонен к засорению, чем концентрический, так как капилляр для пробы имеет больший диаметр.

Применение:** Растворы с повышенным солесодержанием, более сложные матрицы.

c) Бэббингтона (Babington)**

Конструкция:** Сфера или полусфера с микроотверстием. Раствор стекает по её поверхности тонкой пленкой. Газ под давлением подается через отверстие, «прорывая» пленку и образуя аэрозоль.

Ключевое преимущество:** **Исключительная устойчивость к засорению**, так как путь газа не зависит от капилляра для жидкости, который может быть широким.

Применение:** Высокосолевые растворы, суспензии, шламы, вязкие жидкости (например, масла), концентрированные кислоты. Модификация **V-groove**, где раствор течет по V-образному желобку, а газ подается через щель в его дне, обладает схожими свойствами.

### **3. Ультразвуковой распылитель (USN - Ultrasonic Nebulizer)**
*   **Принцип:** Жидкость подается на вибрирующую поверхность пьезоэлектрического преобразователя, работающего на частоте ~1 МГц. Капиллярные волны на поверхности жидкости приводят к образованию аэрозоля.
*   **Преимущества:**
    *   **Выше эффективность распыления (10-20%).**
    *   **Меньше и однороднее размер капель (< 5 мкм).**
    *   Это приводит к **улучшению пределов обнаружения (LOD) в 5-10 раз** по сравнению с пневматическими системами.
*   **Недостатки:** Требует дополнительного оборудования – **десольватора** для удаления паров растворителя, сложнее в эксплуатации, имеет большую «память» (время отклика).
*   **Применение:** Анализ следовых и ультраследовых концентраций элементов, особенно в чистых матрицах (высокоомная вода, разбавленные кислоты).

### **4. Микроконцентрические распылители**
*   **Конструкция:** Уменьшенная версия концентрического распылителя с капиллярами малого внутреннего объема.
*   **Характеристики:** Работают при расходах пробы **< 100 мкл/мин**.
*   **Применение:** Анализ малых и дорогостоящих объемов пробы, прямое сопряжение с **микроколоночной высокоэффективной жидкостной хроматографией (ВЭЖХ-ИСП)**.

### **5. Прямой ввод (Direct Injection Nebulizer - DIN)**
*   **Конструкция и принцип:** Распылитель расположен в основании горелки, аэрозоль вводится **непосредственно в центральный канал плазмы**, минуя камеру распылителя.
*   **Преимущества:** Практически **100% эффективность** транспорта аэрозоля, что дает **максимально возможную чувствительность**, малое время отклика.
*   **Недостатки:** Высокая чувствительность к матричным эффектам (вся проба поступает в плазму), меньшая стабильность, риск затухания плазмы.
*   **Применение:** Работа с микроколичествами проб, капиллярная хроматография, изотопный анализ.

### **6. Распылители для органических растворителей**
Органика (метанол, ацетонитрил) обладает низкой вязкостью и высокой летучестью, что приводит к нестабильности плазмы и образованию углеродистых отложений.
*   **Особенности:** Специальные конструкции (часто с подогревом или охлаждением), оптимизированные для низкого расхода органики. Обязательно используют **опциональный подогреватель спрея (пeltier-cooled или двухступенчатый)** для контролируемого удаления паров растворителя до плазмы.

### **7. Выбор распылителя для разных задач (краткое резюме)**
*   **Стандартные водные растворы (TDS < 1%):** **Концентрический (Meinhard)** – оптимальное сочетание цены, воспроизводимости и чувствительности.
*   **Высокое солесодержание, суспензии, вязкие пробы:** **Бэббингтон (Babington)** или **Поперечный (Cross-flow)** – устойчивость к засорению.
*   **Анализ следовых/ультраследовых концентраций:** **Ультразвуковой (USN)** с десольватором – максимальное улучшение LOD.
*   **Органические растворители:** **Специализированные распылители** с системой термостатирования спрей-камеры.
*   **Малые объемы проб, микро-ВЭЖХ:** **Микроконцентрический** или **распылитель прямого ввода (DIN)**.

Заключение:** Понимание принципов работы, преимуществ и ограничений каждого типа распылителя позволяет специалисту осознанно подходить к выбору системы ввода, минимизировать матричные эффекты и добиваться надежных аналитических результатов для проб любой сложности.

# 12. Распылительные камеры

Распылительные камеры для ИСП-АЭС: детальное руководство для аналитиков**

Распылительная камера (spray chamber) — критически важный узел системы ввода пробы в ИСП-АЭС, расположенный между небулайзером и факелом плазмы. Её основная задача — не просто транспортировать аэрозоль, а активно его модифицировать для обеспечения стабильности и чувствительности анализа.

1. Функции распылительной камеры**

Камера выполняет три ключевые функции:
*   **Сортировка капель по размеру:** Это главная задача. Небулайзер генерирует полидисперсный аэрозоль с каплями от менее 1 до более 20 мкм. Крупные капли (>10 мкм) не успевают полностью испариться и диссоциировать в плазме, вызывая нестабильность сигнала, усиление матричных эффектов и образование отложений на инжекторе горелки. Камера задерживает эти капли механически (инерционное осаждение при изменении направления потока).
*   **Сглаживание пульсаций:** Перистальтический насос создаёт пульсирующий поток жидкости. В камере аэрозоль «перемешивается», и на выходе получается более стабильный и непрерывный поток мелкодисперсного аэрозоля в плазму.
*   **Удаление избытка жидкости:** Крупные капли, сталкиваясь со стенками, коалесцируют и стекают в дренаж. В плазму попадает лишь **1-5%** от исходного объёма пробы в виде отобранного мелкодисперсного аэрозоля. Этот параметр называется **эффективностью транспортировки**.

2. Типы камер по геометрии и принципу действия**

а) Двухпроходная камера (Double-pass, Scott-type)**

Конструкция:** Цилиндрический сосуд, внутри которого коаксиально расположена меньшая трубка. Аэрозоль от небулайзера поступает в зазор между стенками, движется вперёд, ударяется в торец, разворачивается на 180° и проходит обратно по внутренней трубке к выходу в плазму.

Принцип:** Двойное изменение траектории (на торце и при входе во внутреннюю трубку) обеспечивает эффективную инерционную сепарацию крупных капель.

Преимущества:** Отличная сортировка, высокая стабильность сигнала.

Недостатки:** Относительно большой внутренний объём (50-100 мл), что означает большее время установления равновесия и промывки (washout).

Применение:** Универсальный выбор для большинства рутинных анализов водных растворов, где приоритетом является стабильность.

б) Циклонная камера (Cyclonic)**

Конструкция:** Камера конической или сферической формы с тангенциальным (по касательной) вводом аэрозоля.

Принцип:** Поток закручивается, создавая вихрь. Под действием центробежных сил крупные и тяжёлые капли прижимаются к стенкам, коалесцируют и стекают в дренаж, а мелкий аэрозоль по спирали выводится через центральное отверстие вверху.

Преимущества:** Более эффективная сепарация, чем у Scott-камеры, меньший внутренний объём (20-50 мл), быстрое время отклика и промывки.

Недостатки:** Меньший эффект сглаживания пульсаций по сравнению с двухпроходной.

Применение:** Идеальна для работы с малыми объёмами пробы, для hyphenated-техник (ВЭЖХ-ИСП, FIA-ИСП), где важен быстрый отклик системы.

в) Одинарная проходная камера (Single-pass)**

Конструкция:** Простая прямая или слегка изогнутая трубка, часто с перегородками внутри для создания турбулентности.

Принцип:** Одноступенчатая инерционная сепарация.

Преимущества:** Крайне малое время промывки (washout), минимальный объём.

Недостатки:** Наименее эффективная сортировка капель.

Применение:** Специализированные задачи, где скорость анализа и быстрое переключение между пробами критичны, а требования к стабильности и пределу обнаружения умеренные.

3. Термостатирование камеры**

Контроль температуры стенок камеры кардинально влияет на свойства аэрозоля.
*   **Охлаждаемые камеры (2-5°C):** Чаще всего используют элемент Пельтье.
    *   **Цель:** Конденсация паров растворителя на холодных стенках и уменьшение нагрузки по пару на плазму.
    *   **Эффекты:** Снижение фонового сигнала от молекулярных образований (оксиды, гидроксиды), особенно для органических растворителей; повышение стабильности плазмы; улучшение пределов обнаружения (LOD) для легкоионизируемых элементов (As, Se, Cd) в сложных матрицах.
    *   **Применение:** Анализ следовых количеств элементов, работа с органическими растворителями (ацетонитрил, метанол).
*   **Камеры комнатной температуры:** Стандарт для большинства рутинных водных проб.
*   **Подогреваемые камеры:** Используются реже, главным образом для анализа вязких проб (например, масел, пищевых сиропов) для снижения вязкости аэрозоля и предотвращения конденсации.

4. Материалы камер**

Стекло (боросиликатное):** Наиболее распространённый, химически стойкий и недорогой материал для водных кислотных сред.

Кварц:** Высокая чистота, минимальное загрязнение пробы. Используется для ультраследового анализа.

Полимеры (PFA, Ryton/PPS):** Обладают исключительной стойкостью к плавиковой кислоте (HF). PFA (перфторалкокси) также обладает минимальной адсорбционной способностью.

Инертные покрытия (например, на основе силан):** Наносятся на внутреннюю поверхность стеклянных камер для уменьшения смачиваемости (эффект «сухой камеры») и адсорбции аналитов, что сокращает память (carry-over) и время промывки.

5. Объём камеры и время отклика**

Объём напрямую определяет время установления равновесия сигнала и **время промывки (washout)** — время, необходимое для снижения сигнала предыдущей пробы до приемлемо низкого уровня (обычно <1%).

Малый объём (10-30 мл):** Быстрый отклик (<30 с на промывку). Для ВЭЖХ-ИСП, FIA, анализа малых объёмов.

Стандартный объём (50-100 мл):** Хороший компромисс между стабильностью и скоростью. Время промывки 45-90 с.

Большой объём (>100 мл):** Максимальная стабильность сигнала, но длительное время промывки (>120 с). Используется редко.

6. Дренаж камеры**

Для отвода конденсата и крупных капель дренаж должен работать надёжно. Используется:

Перистальтический насос:** Обеспечивает стабильный и регулируемый отбор, предотвращает скапливание жидкости.

Свободный слив (гравитационный):** Проще, но требует точного выравнивания уровня камеры относительно приёмной ёмкости.

7. Влияние камеры на аналитический сигнал**

Эффективность транспорта:** Определяет интенсивность сигнала. Оптимизируется подбором небулайзер-камера.

Память (Carry-over):** Зависит от материала и геометрии камеры. Минимизируется правильным выбором промывного раствора и времени промывки.

Стабильность сигнала (RSD):** Прямо связана с эффективностью сортировки капель и сглаживания пульсаций.

8. Выбор камеры для разных аналитических задач**

Рутинный многоэлементный анализ водных растворов:** Двухпроходная (Scott) камера из стекла, комнатной температуры.

Анализ следовых/ультраследовых концентраций:** Циклонная или двухпроходная камера с термостатированием (2-5°C), материал — кварц или инертно покрытое стекло.

Сопряжённые техники (ВЭЖХ-ИСП, FIA-ИСП):** Циклонная камера малого объёма для быстрого отклика.

Анализ с органическими растворителями:** Охлаждаемая циклонная или двухпроходная камера.

Анализ проб, содержащих плавиковую кислоту (HF):** Камера из полимера PFA или Ryton.

Заключение:** Распылительная камера — не просто «трубка», а сложный селектор, определяющий качество аэрозоля, поступающего в плазму. Её правильный выбор и понимание принципов работы позволяют аналитику существенно влиять на такие ключевые параметры метода, как предел обнаружения, стабильность, скорость анализа и устойчивость к матричным эффектам. Оптимальный выбор всегда является компромиссом между стабильностью сигнала, временем анализа и спецификой матрицы пробы.

# 13. Оптическая система: типы спектрометров

Оптические системы ИСП-спектрометров: детальный обзор для аналитиков**

1. Функции оптической системы**

Оптическая система ИСП-спектрометра — это сердце прибора, преобразующее излучение плазмы в аналитический сигнал. Её ключевые функции:

Сбор излучения из плазмы:** Первая линза или вогнутое зеркало (часто с диафрагмой) собирает свет из четко определенной зоны плазмы (обычно 5-15 мм над катушкой), минимизируя фоновые сигналы.

Разделение по длинам волн (дисперсия):** Диспергирующий элемент пространственно разделяет сложное излучение на монохроматические составляющие, формируя спектр.

Фокусировка на детектор:** Оптика фокусирует разделенные лучи на плоскость, где расположены выходные щели с ФЭУ или на пиксели ПЗС-детектора, обеспечивая максимальный сигнал и разрешение.

2. Типы спектрометров по режиму работы**

Выбор типа определяет производительность и гибкость анализа.

a) Одновременные (полихроматоры):** Содержат фиксированные выходные щели и детекторы (ФЭУ) для заранее выбранных спектральных линий (20-60 каналов). **Преимущества:** высокая скорость (все элементы определяются за 1-2 мин), отличная прецизионность, идеальны для рутинного анализа больших серий однотипных проб. **Недостатки:** ограниченный, фиксированный набор элементов; модернизация сложна и дорога. Современные версии используют ПЗС-линейки для большего числа каналов.

b) Последовательные (монохроматоры):** Имеют одну выходную щель и детектор. Диспергирующий элемент вращается, последовательно подводя нужные длины волн к детектору. **Преимущества:** полная гибкость в выборе линий и спектрального диапазона, меньшая начальная стоимость. **Недостатки:** более низкая производительность (анализ 15-20 элементов занимает 5-10 минут), худшая прецизионность из-за временнóго дрейфа плазмы.

c) Комбинированные (Sim/Seq):** Гибридные системы, объединяющие многоканальный полихроматор для основных элементов и сканирующий монохроматор для редко определяемых или мешающих линий. Оптимальны для лабораторий с разнообразными задачами.

3. Диспергирующие элементы**

a) Дифракционные решетки (плоские, вогнутые):** Основной элемент. Работа основана на интерференции: mλ = d(sinα + sinβ), где m – порядок дифракции, λ – длина волны, d – период решетки, α и β – углы падения и дифракции. Ключевые параметры: плотность штрихов (определяет дисперсию) и угол блеска (для максимизации эффективности в нужном диапазоне). Вогнутые решетки также выполняют фокусирующую функцию (схема Пашена-Рунге).

b) Эшелле-решетки:** Высокоугловые решетки с малым числом крупных штрихов на мм. Работают в высоких порядках дифракции (m=50-150), что обеспечивает исключительно высокую дисперсию и разрешение. Их главная особенность – двумерное распределение спектра: высокая дисперсия по одной оси (от эшелле) и разделение порядков по другой (с помощью призмы или второй решетки меньшей дисперсии – кросс-дисперсии). Это основа большинства современных ПЗС-спектрометров.

c) Призмы:** В ИСП-спектрометрии почти не используются как основной диспергирующий элемент из-за низкой и нелинейной дисперсии. Применяются исключительно в качестве элемента кросс-дисперсии в эшелле-системах.

4. Спектральное разрешение**

Разрешение R = λ/Δλ — способность разделять две близкие спектральные линии. Практически важна физическая величина Δλ (ширина на полувысоте линии, пм). Для ИСП-АЭС типично Δλ = 5-30 пм. Высокое разрешение (Δλ < 10 пм) критично для устранения спектральных наложений (например, линии As 193,696 нм и Al 193,715 нм). Зависит от дисперсии системы (фокусное расстояние, плотность решетки) и ширины входной/выходной щелей.

5. Фокусное расстояние**

Определяет линейную дисперсию (нм/мм на детекторе) и, следовательно, разрешение.

Короткофокусные (0.3-0.5 м):** Компактны, имеют высокую светосилу, но умеренное разрешение. Подходят для рутинных задач.

Среднефокусные (0.5-0.75 м):** Наиболее распространенный компромисс между размером, светосилой и разрешением.

Длиннофокусные (1.0 м и более):** Обеспечивают максимальное разрешение для сложных матриц, но требуют повышенной механической и температурной стабильности, более громоздки.

6. Оптические схемы**

a) Пашена-Рунге:** Классическая схема для полихроматоров. Вогнутая дифракционная решетка и детекторы расположены на окружности (круг Роуланда). Обеспечивает высокую стабильность и светосилу для фиксированных каналов.

b) Черни-Тернера:** Схема для монохроматоров/сканирующих спектрометров. Использует плоскую решетку и два сферических зеркала для коллимации и фокусировки. Позволяет вращать решетку для сканирования спектра.

c) Эшелле с кросс-дисперсией и ПЗС-матрицей:** Доминирующая схема в современных приборах. Эшелле-решетка создает спектр с перекрывающимися порядками, а элемент кросс-дисперсии (чаще всего призма) разводит их по вертикали. На выходе формируется двумерная спектральная карта, проецируемая на ПЗС-матрицу. Это позволяет **одновременно регистрировать почти весь спектральный диапазон** с высоким разрешением, сочетая преимущества полихроматора (скорость) и монохроматора (гибкость).

7. Входная оптика**

Система линз или зеркал между плазмой и входной щелью спектрометра. Задачи: максимальный сбор излучения, формирование изображения выбранной зоны плазмы на щели, исключение рассеянного света и тепловой защиты. Часто включает перекрываемую диафрагму для выбора вертикальной зоны наблюдения и поворотное кварцевое окно для компенсации его постепенного загрязнения.

8. Продувка оптики**

Кислород воздуха сильно поглощает излучение в вакуумной УФ-области (<190 нм). Для определения критически важных элементов-неметаллов (P, S, C, I, Br, Cl) оптический путь от плазмы до детектора должен быть продуван чистым азотом или аргоном. В высокоэффективных системах используется полный вакуум («вакуумные спектрометры»).

9. Стабильность оптической системы**

Долговременная воспроизводимость результатов требует абсолютной стабильности оптической геометрии.

Термостатирование:** Спектрометр помещается в термостатируемую камеру (±0.1°C) для минимизации теплового расширения.

Механическая стабильность:** Конструкция на массивной, виброизолированной плите из инварного сплава (низкий коэффициент расширения).

Контроль дрейфа:** Автоматическая калибровка по эталонным линиям (например, ртутной лампы) компенсирует возможный минимальный сдвиг спектра.

Заключение:** Эволюция оптических систем ИСП-спектрометров привела к доминированию схем на основе **эшелле-решетки с кросс-дисперсией и ПЗС-матрицей**, что обеспечивает аналитику беспрецедентное сочетание скорости, гибкости, разрешения и многозлементности. Понимание принципов работы этой оптики позволяет осознанно подходить к выбору методик, валидации результатов и решению сложных аналитических задач.

# 14. Детекторы

### **Детекторы излучения в ИСП-спектрометрах**

Введение**

В индуктивно-связанной плазме (ИСП) спектрометрии детектор преобразует оптическое излучение атомов и ионов в электрический сигнал. Эволюция детекторов от точечных фотоумножителей к многоканальным матричным устройствам кардинально изменила возможности метода, обеспечив одновременный многоэлементный анализ с высокой скоростью и точностью.

#### **1. Типы детекторов (эволюция)**
*   **Фотоумножители (PMT)** – исторически первые, использовались в **полихроматорах** (многоканальных приборах с фиксированными дисперсионными элементами). Каждый PMT регистрировал одну спектральную линию.
*   **CCD (ПЗС)** – современный стандарт для **эшелле-спектрометров** с перекрывающимися порядками. Позволяют регистрировать весь спектр одновременно.
*   **CMOS (КМОП)** – активно развивающаяся технология, перспективная для создания более быстрых и энергоэффективных систем.

#### **2. Фотоумножители (PMT)**
**Принцип работы:** Фотон попадает на фотокатод, вызывая **фотоэффект** – выбивание фотоэлектрона. Электрон ускоряется в электрическом поле и попадает на динод, где вызывает **вторичную электронную эмиссию**. Этот процесс многократно повторяется в каскаде динодов (обычно 9-16), создавая лавину электронов (**усиление до 10⁶–10⁸ раз**) на аноде.
**Преимущества:** Чрезвычайно высокая чувствительность и низкий собственный шум.
**Недостатки:**
*   Регистрируют только одну длину волны на один PMT.
*   **Темновой ток** (спонтанная эмиссия с фотокатода) и его дрейф.
*   Требуют стабильного источника высокого напряжения (1-2 кВ).
*   Ограниченный динамический диапазон.
**Применение:** В основном в устаревших полихроматорах, где каждый элемент анализируется отдельным каналом.

#### **3. CCD-детекторы (Charge-Coupled Device)**
Это полупроводниковые матричные детекторы, ставшие основой современных **одновременно регистрирующих** ИСП-спектрометров.

а) Принцип работы:**

Матрица состоит из отдельных **пикселей** (фотодиодов на кремниевой подложке). Попадающий фотон генерирует в p-n-переходе электронно-дырочную пару. Накопленный заряд пропорционален интенсивности излучения. После экспозиции заряды последовательно **сдвигаются** (как "ведерная цепочка") к усилителю и аналого-цифровому преобразователю.

б) Типы CCD по конструкции:**

Front-illuminated (FI-CCD):** Фотоны падают со стороны электродов. Электроды частично поглощают УФ-излучение, снижая **квантовую эффективность (QE)** в этой области до 20-40%.

Back-thinned (BI-CCD):** Подложка истончена и освещение идет с тыльной стороны. Резко повышает QE в УФ-области (>70-90%) и в видимом диапазоне. Это **стандарт для аналитической ИСП**.

Deep-depletion CCD:** Имеют утолщенную обедненную область, что улучшает чувствительность в ближней ИК-области (до 1100 нм) и снижает "цветение" (blooming).

в) Ключевые параметры:**

Размер матрицы:** От 1024×256 до 4096×4096 пикселей. Определяет спектральный охват и разрешение.

Размер пикселя:** 13-24 мкм. Меньший размер – выше разрешение, больший – выше светосила и динамический диапазон.

Динамический диапазон:** 10⁴–10⁵ (определяется глубиной потенциальной ямы пикселя и шумами считывания).

Темновой ток:** Термоэлектронный шум, резко снижаемый **охлаждением** детектора.

г) Охлаждение:** Обязательная процедура. Обычно используется **термоэлектрическое охлаждение (элемент Пельтье)** до -30°C...-40°C. Это снижает темновой ток в тысячи раз, позволяя проводить длительные экспозиции для слабых сигналов.

д) Преимущества CCD:**

Многоканальность** – одновременная регистрация всего спектра.

Высокая **квантовая эффективность**, особенно у back-thinned моделей.

Хорошая **линейность отклика** в широком диапазоне интенсивностей.

Компактность и интеграция с эшелле-спектрометром.

е) Недостатки CCD:**

Космические лучи (Cosmic ray spikes):** Высокоэнергетические частицы создают на изображении яркие точки-артефакты. Устраняются программно (сравнение нескольких экспозиций).

"Цветение" (Blooming):** Перетекание избыточного заряда из переполненного пикселя в соседние. Подавляется специальными **антиблюминговыми** структурами в пикселе.

Относительно **медленное считывание** (десятки-сотни миллисекунд).

#### **4. Сегментированные CCD (SCD)**
Специализированная разработка для ИСП. Матрица разделена на несколько сотен **независимых сегментов**, каждый из которых соответствует небольшому спектральному интервалу. Ключевые особенности:
*   **Индивидуальное время интегрирования** для каждого сегмента. Можно одновременно и оптимально регистрировать интенсивные линии (короткая экспозиция) и слабые линии (длинная экспозиция).
*   **Расширение общего динамического диапазона** системы.
*   Быстрое считывание только нужных сегментов.

#### **5. CMOS-детекторы**
Альтернативная полупроводниковая технология, где **каждый пиксель имеет свой индивидуальный усилитель**. Это обеспечивает:
*   **Очень высокую скорость считывания** (в тысячи раз выше, чем у CCD).
*   Низкое энергопотребление.
*   Устойчивость к "цветению".
*   Возможность произвольного считывания отдельных областей матрицы.
*   Пока уступают back-thinned CCD по **квантовой эффективности в УФ-области**, но технология быстро развивается и является перспективной для создания новых поколений спектрометров.

#### **6. Параметры детекторов, критичные для аналитика**
*   **Квантовая эффективность (QE):** Доля фотонов, преобразуемых в электроны. Определяет пределы обнаружения. Максимум нужен в УФ-области (основные линии большинства элементов).
*   **Динамический диапазон:** Способность одновременно регистрировать очень слабые и очень интенсивные сигналы. Важен для определения макрокомпонентов и примесей в одной пробе.
*   **Сигнал/Шум:** Определяется темновым током, шумом считывания и фотонным шумом. Охлаждение и оптимизация времени интегрирования – основные методы его повышения.
*   **Линейность отклика:** Отсутствие искажений сигнала в рабочем диапазоне концентраций – основа точности количественного анализа.
*   **Спектральный охват:** Должен перекрывать диапазон примерно 165-850 нм.

#### **7. Характеристики регистрации сигнала на практике**
*   **Время интегрирования (exposure time):** Обычно составляет **1-30 секунд**. Подбирается для достижения оптимального соотношения сигнал/шум: для следовых концентраций время увеличивают, для высоких – уменьшают.
*   **Повторные измерения (репликации):** Обычно проводят **3-5 повторных регистраций** (не путать с приготовлением параллельных проб). Это позволяет:
    *   **Усреднить случайные погрешности** (флуктуации плазмы, шумы детектора).
    *   Статистически оценить **прецизионность** измерения (через стандартное отклонение или RSD).
    *   Эффективно **идентифицировать и отсеять артефакты** (например, от космических лучей).

Заключение:** Выбор и параметры детектора напрямую определяют аналитические возможности ИСП-спектрометра: **пределы обнаружения, динамический диапазон, скорость анализа и его надежность.** Современные матричные детекторы (CCD, SCD) обеспечивают одновременный "панорамный" анализ, что делает ИСП-ОЭС одним из самых мощных и производительных методов элементного анализа.

# 15. Режимы наблюдения плазмы: радиальный и аксиальный

Особенности радиального и аксиального режимов наблюдения плазмы в ИСП-АЭС: детальный анализ для специалистов**

В оптической эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-АЭС) выбор геометрии наблюдения за излучением плазмы является фундаментальным, напрямую определяющим аналитические возможности прибора. Рассмотрим два основных режима: радиальный и аксиальный.

1. Геометрия наблюдения плазмы**

а) Радиальный режим (Radial view)** – классическая и наиболее распространенная конфигурация. Оптическая система наблюдает за плазмой **сбоку**, перпендикулярно оси факела. Фокусировка происходит на **нормальную аналитическую зону (NAZ)**, расположенную на высоте 10-15 мм над индукционной катушкой. Это зона с максимальной температурой плазмы и стабильностью, где завершается диссоциация и атомизация пробы, но еще не началась значительная рекомбинация. Наблюдение ведется через специальное отверстие в защитном экране (таршетке).

б) Аксиальный режим (Axial view)** предполагает наблюдение **вдоль оси** факела плазмы, от кончика до основания. Таким образом, детектор интегрирует излучение по всей длине плазменного канала. Ключевая конструктивная особенность – наличие **интерфейса** (обычно охлаждаемого конуса или диафрагмы), который физически отделяет и отсекает холодные, нестабильные внешние слои и "хвост" плазмы, пропуская излучение только из ее центральной, наиболее яркой части.

2. Сравнение аналитических характеристик**

а) Чувствительность и пределы обнаружения (LOD).** Аксиальный режим обеспечивает **в 5-10 раз более высокую чувствительность** из-за увеличенного оптического пути через излучающую плазму. Соответственно, **LOD в аксиальном режиме на порядок ниже**, что критично для анализа следовых и ультраследовых концентраций (до суб-ppb уровня).

б) Динамический диапазон.** Здесь преимущество у радиального режима. Он может линейно работать в диапазоне **10⁶–10⁷**, охватывая как следовые, так и мажорные концентрации элементов в одной пробе. **Динамический диапазон аксиального режима уже (10⁴–10⁵)** из-за быстрого насыщения детектора интенсивным излучением, что требует разбавления проб с высоким содержанием аналитов.

в) Матричные и спектральные помехи.** **Радиальный режим более устойчив к влиянию сложных матриц** (высокое содержание солей, органики). Наблюдение горячей центральной зоны минимизирует эффекты, связанные с неполной атомизацией и молекулярными полосами. **В аксиальном режиме** интеграция излучения по всей длине плазмы, включая более холодные периферийные области, повышает риск **спектральных наложений на фоне рекомбинационного континуума**, а также усиления матричных эффектов.

г) Стабильность сигнала.** **Радиальный режим демонстрирует более высокую краткосрочную и долгосрочную стабильность**, так как наблюдаемая зона плазмы хорошо термализована и менее подвержена колебаниям из-за ввода пробы. **Аксиальный режим** более чувствителен к флуктуациям формы факела, изменениям вязкости и состава пробы, что может потребовать более частой калибровки.

3. Конструктивные особенности**

Конструкция для **радиального наблюдения** относительно проста: оптика сфокусирована на боковую поверхность плазмы. В **аксиальных системах** обязателен сложный интерфейс с точным юстировкой, эффективным охлаждением (для защиты оптики и стабилизации плазмы) и продувкой аргоном для предотвращения подсасывания атмосферного воздуха в оптический путь, что вызывает интенсивные полосы молекулярных соединений азота и кислорода.

4. Dual-view (двухрежимные) приборы**

Современные высококлассные приборы часто реализуют **Dual-view технологию**, позволяющую в одном анализе автоматически выбирать оптимальный режим для каждого элемента. Например, для следовых количеств As или Se используется высокочувствительный аксиальный режим, а для мажорных Ca или Fe – широкодиапазонный радиальный. Это максимизирует аналитические возможности без компромиссов.

5. Практическое применение и рекомендации по выбору**

Радиальный режим предпочтителен для:**

Анализа **сложных матриц**: геологических образцов, руд, сплавов, высокоминерализованных вод.

Рутинного многоэлементного анализа**, где требуется одновременное определение мажорных, минорных и следовых компонентов.

Работы, где **стабильность и воспроизводимость** приоритетнее сверхнизких LOD.

Аксиальный режим незаменим для:**

Определения **ультраследовых концентраций (sub-ppb)** в чистых матрицах: питьевой воде, высокочистых реактивах, фармацевтических продуктах.

Экологического мониторинга** токсичных элементов (Pb, Cd, Hg, As) на уровне ПДК.

Задач, где **максимальная чувствительность** является ключевым требованием.

Рекомендация для лабораторий:** Для **универсальной лаборатории**, решающей широкий круг задач, оптимальным выбором является **Dual-view система**. Для лабораторий, сфокусированных на анализе **сложных матриц** (металлургия, геология), достаточно **радиального** прибора. Специализированные лаборатории по контролю чистоты вод или высокочистых материалов могут ориентироваться на **аксиальные** системы для достижения предельных характеристик по чувствительности.

# 16. Оптимизация параметров работы прибора

# Оптимизация параметров ИСП-спектрометра для химиков-аналитиков

## 1. Основные оптимизируемые параметры

Оптимизация параметров ИСП-спектрометра — критически важный этап, определяющий качество аналитических результатов. Ключевыми параметрами являются: мощность RF-генератора, три потока аргона (плазмообразующий, вспомогательный и транспортирующий), скорость подачи пробы, высота наблюдения плазмы (в радиальном режиме) и время интегрирования сигнала. Каждый параметр взаимосвязан с другими, поэтому оптимизация требует системного подхода.

## 2. Мощность RF-генератора (RF Power)

Диапазон:** 700-1500 Вт, типичный рабочий диапазон 1000-1350 Вт.

Влияние мощности:**

Высокая мощность** (>1200 Вт):

Обеспечивает более высокую температуру плазмы (до 8000-10000 К в осевой зоне).

Способствует лучшей атомизации рефрактерных элементов (W, Zr, Nb, Ta, редкоземельные).

Уменьшает матричные эффекты за счет более полного разложения соединений.

Увеличивает степень ионизации элементов, что особенно важно для определения ионных линий.

Снижает образование оксидов (MO⁺), уменьшая оксидные помехи.

Создает "жесткую" (robust) плазму, устойчивую к изменениям матрицы.

Низкая мощность** (<1000 Вт):

Экономит расход аргона и энергию.

Создает "мягкую" плазму, которая может быть предпочтительна для легкоионизируемых и летучих элементов (As, Se, Cd, Pb, Zn).

Уменьшает фон в некоторых спектральных областях.

Может снижать шум генератора.

Оптимизация мощности:**

Для рутинных многоэлементных анализов используют стандартные условия 1150-1300 Вт.

При анализе сложных матриц (высокое содержание солей, органики) мощность увеличивают до 1350-1450 Вт.

Для простых водных матриц достаточно 1100-1200 Вт.

Критерием оптимизации служит отношение интенсивностей ионной и атомной линий магния: **Mg(II) 280.27 нм / Mg(I) 285.21 нм**.

Оптимальное значение этого отношения составляет **8-10**, что свидетельствует о сбалансированной плазме с хорошей ионизирующей способностью.

Слишком высокое отношение (>12) может указывать на чрезмерно жесткие условия и повышенный износ горелки.

## 3. Потоки аргона

Аргон в ИСП выполняет три основные функции: создание и стабилизацию плазмы, защиту оборудования и транспортировку пробы.

### а) Плазмообразующий поток (Plasma gas, outer flow)
- **Диапазон:** 10-18 л/мин, стандартно 14-16 л/мин.
- **Функция:** Формирует и стабилизирует плазменный тороид, охлаждает кварцевую горелку, предотвращая ее оплавление.
- **Влияние:** Наиболее стабильный параметр, слабо влияющий на аналитические характеристики, но критичный для безопасности работы.
- **Оптимизация:** Устанавливается по рекомендациям производителя (обычно 15 л/мин). Снижение потока ниже 12 л/мин может привести к повреждению горелки.

### б) Вспомогательный поток (Auxiliary gas, intermediate flow)
- **Диапазон:** 0.2-1.5 л/мин, типично 0.8-1.0 л/мин.
- **Функции:** 
  - Позиционирует плазму относительно индукционной катушки.
  - Защищает центральный инжектор от перегрева.
  - Вспомогательно охлаждает горелку.
- **Влияние:**
  - Увеличение потока (>1.0 л/мин) поднимает ("отжимает") плазму вверх, снижая температуру в зоне ввода пробы.
  - Уменьшение потока (<0.5 л/мин) опускает плазму, что может привести к оплавлению инжектора.
- **Оптимизация:** Обычно фиксированное значение 0.8-1.0 л/мин. При работе с органическими растворителями или высокосолевыми матрицами может потребоваться увеличение до 1.2-1.5 л/мин.

### в) Транспортирующий поток (Nebulizer gas, carrier flow)
- **Диапазон:** 0.5-1.5 л/мин, оптимум 0.7-1.0 л/мин.
- **Функция:** Транспортирует аэрозоль из распылительной камеры в центральный канал плазмы, влияет на эффективность распыления.
- **Влияние:**
  - **Низкий поток** (0.5-0.7 л/мин): образуются более крупные капли аэрозоля, транспорт замедляется, что может увеличить интенсивность сигнала, но снижает стабильность.
  - **Высокий поток** (1.0-1.3 л/мин): создает мелкодисперсный аэрозоль, ускоряет транспорт, но может снизить интенсивность сигнала из-за уменьшения времени пребывания частиц в плазме.
  - Чрезмерно высокий поток (>1.3 л/мин) может "пробить" плазму, создавая нестабильность.
- **Оптимизация:**
  - Проводят по максимуму интенсивности стабильного элемента, обычно **Mn 257.61 нм** или **Y 371.03 нм**.
  - Строят зависимость интенсивности от потока, определяя максимум кривой.
  - Одновременно контролируют стабильность сигнала (RSD < 1-2%).
  - Типичный оптимум: 0.75-0.85 л/мин для водных растворов.

## 4. Скорость подачи пробы (Sample uptake rate)

Определяется** перистальтическим или вакуумным насосом.

Диапазон:** 0.5-2.0 мл/мин, стандартно 1.0-1.5 мл/мин.

Влияние:**

Повышение скорости увеличивает количество вещества, поступающего в плазму, что теоретически увеличивает сигнал.

Однако чрезмерная скорость (>1.8 мл/мин) перегружает плазму, ухудшая атомизацию, увеличивая матричные эффекты и образование оксидов.

Снижение скорости экономит пробу и реагенты, уменьшает нагрузку на плазму, но увеличивает время анализа.

Оптимизация:**

Обычно фиксированная скорость 1.0-1.5 мл/мин.

При ограниченном объеме пробы можно снизить до 0.5-0.8 мл/мин.

Для высокосолевых проб (>1% TDS) рекомендуется снижение до 0.8-1.0 мл/мин.

## 5. Высота наблюдения (View height) — для радиального режима

Определяет** зону плазмы, с которой собирается оптическое излучение.

Диапазон:** 5-20 мм над индукционной катушкой (load coil).

Влияние:**

Низкая высота** (5-10 мм): более горячая зона с максимальной температурой. Лучше для рефрактерных элементов, уменьшает матричные эффекты, но увеличивает фон и ионизационные помехи.

Средняя высота** (10-15 мм): компромиссная зона. Подходит для большинства элементов.

Высокая высота** (15-20 мм): более холодная периферийная зона. Снижает фон, может улучшать определение элементов с высоким потенциалом ионизации, но усиливает матричные эффекты.

Оптимизация:**

Для многоэлементного анализа: 10-12 мм.

Для элементов с низким потенциалом ионизации (K, Na, Li): 12-15 мм.

Для рефрактерных элементов (W, Mo, Zr): 8-10 мм.

В современных ИСП-ОЭС с вертикальной плазмой этот параметр часто фиксирован.

## 6. Время интегрирования (Integration time, Exposure time)

Определяет** время накопления сигнала на пикселях детектора.

Диапазон:** 0.1-30 секунд на элемент, обычно 1-10 секунд.

Влияние:**

Увеличение времени улучшает соотношение сигнал/шум, снижает пределы обнаружения.

Уменьшение времени ускоряет анализ, но ухудшает точность при низких концентрациях.

Оптимизация:**

Следовые концентрации** (близкие к LOD): 10-30 секунд.

Средние концентрации** (в 10-1000 раз выше LOD): 3-10 секунд.

Высокие концентрации** (>1000×LOD): 1-3 секунды.

Современные приборы позволяют задавать **разное время интегрирования для разных элементов** (SCD — специальные условия детектирования).

Общее правило: **LOD ∝ 1/√t**, но после 10-15 секунд улучшение становится незначительным.

## 7. Процедура оптимизации прибора

### а) Ежедневная оптимизация (перед началом работы):
1. **Прогрев и стабилизация** плазмы (10-15 минут при рабочих параметрах).
2. **Оптимизация транспортирующего потока** по максимуму интенсивности Mn 257.61 нм или другого контрольного элемента.
3. **Проверка жесткости плазмы** по отношению MgII/MgI (должно быть >8).
4. **Коррекция длины волны** (если требуется) по пику эмиссионной линии.
5. **Калибровка по чистоте фона** (необязательно ежедневно).

### б) Критерии оптимальности:
- Максимальная интенсивность аналитических линий при минимальном фоне.
- Минимальное стандартное отклонение сигнала (<1-2% RSD за 10 измерений).
- Соотношение MgII/MgI в диапазоне 8-12.
- Низкий уровень фонового сигнала.
- Стабильность плазмы (визуально — отсутствие "прыжков" и "вспышек").

### в) Понятие "robustness" (жесткость, устойчивость плазмы):
- Характеризует способность плазмы противостоять матричным эффектам.
- **Высокая robustness** достигается при высокой мощности RF и низком транспортирующем потоке.
- **Оценивается** по соотношению ионных и атомных линий (MgII/MgI, BaII/BaI, CaII/CaI).
- Для анализа сложных матриц требуется robustness > 10.

## 8. Типовые настройки для водных растворов (пример):

| Параметр | Значение | Примечания |
|----------|----------|------------|
| RF мощность | 1200-1300 Вт | Для большинства задач |
| Плазмообразующий поток | 15 л/мин | Фиксирован |
| Вспомогательный поток | 0.8-1.0 л/мин | Фиксирован |
| Транспортирующий поток | 0.75-0.85 л/мин | Оптимизировать ежедневно |
| Скорость подачи | 1.0-1.5 мл/мин | Зависит от пробоподготовки |
| Высота наблюдения | 10-12 мм | Для радиального просмотра |
| Время интегрирования | 3-10 сек | Зависит от концентраций |

Заключение:** Оптимизация параметров ИСП — итерационный процесс, требующий понимания физики плазмы и химии анализируемых систем. Рекомендуется документировать оптимальные условия для каждого типа матриц и периодически проверять их стабильность. Современные приборы часто имеют автоматические процедуры оптимизации, но понимание принципов позволяет корректировать их под конкретные аналитические задачи.

# 17. Производители ИСП-спектрометров

### **Обзор основных производителей ИСП-АЭС спектрометров**

Введение**

Современный рынок ИСП-АЭС спектрометров представлен рядом международных компаний, предлагающих приборы с различными техническими решениями для широкого спектра аналитических задач. Ключевыми отличиями являются архитектура оптической системы, тип детектора, режим наблюдения плазмы и уровень автоматизации.

#### **1. Agilent Technologies (США)**
*   **Основные линейки:** 5000/5110 серии, 700 серии (7900, 7850), Avio (Avio 200, 220, 500, 550, 560).
*   **Оптическая система:** **Echelle** с двойной решеткой (для большинства моделей). Серия 5110 использует уникальную **компактную схему Echelle** с зеркальной призмой.
*   **Детектор:** **CCD** (серии 5000, 700, Avio) и **SCD** (серия 5110).
*   **Режим наблюдения:** **Dual-view** (одновременный аксиальный и радиальный) в сериях 5110 и 700. Серия Avio — преимущественно радиальный.
*   **Особенности и преимущества:** Высокая оптическая эффективность и светосила. Серия 5110 отличается уникальной вертикальной плазмой и одновременным измерением всех элементов с временным разрешением. Серия 7900 — эталон для ультранизких пределов обнаружения (аксиальный режим). Avio — компактные, удобные для рутинных лабораторий.
*   **Применение:** Экология, пищевая промышленность, геология, металлургия, биомедицинские исследования, полупроводниковая промышленность (серия 7900).

#### **2. PerkinElmer (США)**
*   **Основные линейки:** Optima серии (Optima 8000, 8300), Avio серии (Avio 200, 220, 500).
*   **Оптическая система:** **Echelle** с двойной решеткой.
*   **Детектор:** **SCD** (сегментированный CCD) для одновременного считывания.
*   **Режим наблюдения:** **Dual-view** (система Duo с быстрым переключением) в серии Optima. Avio — радиальный.
*   **Особенности и преимущества:** Технология **SCD** обеспечивает высокую скорость анализа и широкий динамический диапазон. Система **DuoView** позволяет быстро переключаться между режимами без перенастройки. Серия Avio позиционируется как компактное и экономичное решение.
*   **Применение:** Контроль качества, химическая промышленность, экологический мониторинг, анализ нефтепродуктов, клинические исследования.

#### **3. Thermo Fisher Scientific (США)**
*   **Основные линейки:** iCAP серии (iCAP 6000, 7000, 7200, 7400, 7600, PRO).
*   **Оптическая система:** **Echelle** с кварцевой призмой для порядка сортировки.
*   **Детектор:** **CID** (серии 6000, 7000) или **CCD** (серия PRO).
*   **Режим наблюдения:** **Dual-view** (система **Duo** с автоматическим переключением).
*   **Особенности и преимущества:** Технология **QCell** (газовая система удаления помех) для снижения спектральных интерференций. Высокая термостабильность оптики. Серия **iCAP PRO** — компактный одновременный спектрометр с инновационной системой ввода пробы **FAST**. Модели 7400/7600 — для самых сложных задач.
*   **Применение:** Анализ высокочистых материалов, геохимия, металлургия, исследования в области нанотехнологий, фармацевтика.

#### **4. Shimadzu (Япония)**
*   **Основные линейки:** ICPE-9000 серии (ICPE-9000, 9800).
*   **Оптическая система:** **Echelle** с двойной решеткой.
*   **Детектор:** **CCD** (миллион пикселей).
*   **Режим наблюдения:** **Dual-view** (система **Mini-torch** с автоматическим переключением).
*   **Особенности и преимущества:** Компактная горелка (**Mini-torch**) снижает расход аргона. Программное обеспечение с расширенными возможностями визуализации плазмы и диагностики. Модель 9800 оснащена **вакуумным монохроматором** для определения неметаллов (S, P, I, Br).
*   **Применение:** Экологический анализ, контроль качества воды, металлургия, электронная промышленность, исследования в области энергетики.

#### **5. Horiba (Япония)**
*   **Основные линейки:** Ultima серии (Ultima 2, Expert), Activa.
*   **Оптическая система:** **Схема Пашена-Рунге** (с фиксированными диспергирующими элементами) с полихромаатором.
*   **Детектор:** Фотоумножители (**ФЭУ**) в полихромааторе и **CCD** в сканирующем монохроматоре (гибридная система).
*   **Режим наблюдения:** Радиальный и аксиальный (переключение).
*   **Особенности и преимущества:** Высокая долговременная стабильность и воспроизводимость благодаря фиксированной оптике Пашена-Рунге. Гибридная система позволяет одновременно определять заранее заданные элементы (ФЭУ) и сканировать спектр (CCD). Модель **Activa** — специализирована для анализа металлов в нефтепродуктах.
*   **Применение:** Металлургия (особенно черная и цветная), цементная промышленность, анализ нефтепродуктов, рутинный промышленный контроль.

#### **6. Spectro (Германия, Ametek)**
*   **Основные линейки:** Arcos (Arcos II, MV), Genesis.
*   **Оптическая система:** **Схема Пашена-Рунге** с двойным полихромаатором.
*   **Детектор:** **CCD** (линейные массивы).
*   **Режим наблюдения:** Радиальный (Arcos MV — вертикальная плазма для расширенного динамического диапазона).
*   **Особенности и преимущества:** Оптическая система **Пашена-Рунге с двойной разверткой** обеспечивает высокое разрешение и отсутствие движущихся частей. Модель **Arcos MV** с вертикальной плазмой позволяет анализировать концентрированные растворы без разбавления. Высокая надежность для промышленных условий.
*   **Применение:** Контроль производства металлов и сплавов, геохимическая разведка, анализ катализаторов, мониторинг сточных вод.

#### **7. Другие производители**
*   **GBC Scientific (Австралия):** Линейка **OptiMass** (ИСП-МС) и **Integra XL** (ИСП-АЭС). Для АЭС — оптическая система **Echelle**, детектор **CCD**. Конкурентное решение для рутинных лабораторий.
*   **Analytik Jena (Германия):** Линейка **PlasmaQuant**. Используют оптическую систему **Echelle** и детектор **CCD**. Акцент на экологичность (технология **Eco-plasma** с низким расходом газа) и автоматизацию.
*   **Skyray Instrument (Китай):** Линейка **ICP-5000**. Предлагают экономичные приборы с оптикой **Echelle** и детектором **CCD**. Позиционируются как доступные решения для базовых аналитических задач в контроле качества и образовании.

Заключение**

Выбор производителя и модели ИСП-АЭС определяется конкретными аналитическими задачами. Для ультранизких пределов обнаружения критичен аксиальный или dual-view режим (Agilent, Thermo Fisher, PerkinElmer). Для рутинного высокопроизводительного анализа концентрированных проб важны стабильность и скорость (Horiba, Spectro). Для научных исследований ключевы гибкость и широкий динамический диапазон. Компактные и экономичные модели (Agilent Avio, PerkinElmer Avio, Thermo iCAP PRO) оптимальны для лабораторий с большим потоком рутинных проб.

# 18. Спектральные помехи. Наложение линий

Спектральные помехи в ИСП-АЭС: природа, источники и методы борьбы**

1. Природа спектральных помех**

Атомно-эмиссионный спектр – это «отпечаток пальца» элемента, но в многокомпонентной пробе эти отпечатки накладываются друг на друга. Проблема возникает из-за колоссального количества спектральных линий (десятки тысяч в УФ-видимом диапазоне). Помеха может быть:

Прямое наложение**: полное совпадение длины волны (λ) линии аналита и интерферента.

Частичное наложение**: λ различаются меньше, чем спектральное разрешение прибора.

Влияние крыла линии**: интенсивный пик соседнего элемента создает повышенный фон.

Молекулярные полосы**: широкие полосы излучения молекул (OH, CN, NO) маскируют атомные линии.

2. Источники спектральных помех**

a) **Матричные элементы**: Fe (>4000 линий), редкоземельные элементы (La-Lu), U, Th создают густые «леса» линий. Высокие концентрации любого элемента повышают риск помех.

b) **Атмосфера плазмы (Ar)**: ~200 линий аргона ограничивают анализ в областях 350-450 нм и ближнем ИК (помехи для галогенов).

c) **Растворитель и примеси**: вода дает OH-полосы, органика – полосы CN и C₂, HNO₃ – полосы NO.

d) **Реактивы для пробоподготовки**: кислоты (Cl, S, N в спектре) и их примеси (например, Fe в HCl).

e) **Загрязнения системы ввода**: отложения на распылителе или память от предыдущей высокой концентрации.

f) **Космические лучи**: для ПЗС-детекторов вызывают случайные «спайки», устраняемые алгоритмами обработки.

3. Типы спектральных наложений**

a) **Прямое наложение**: самый сложный случай. Изменяется только интенсивность сигнала, форма пика не искажается. Требует математической коррекции или смены линии.

b) **Частичное наложение**: приводит к асимметрии и уширению пика аналита. Обнаруживается анализом формы пика.

c) **Фоновая помеха**: широкий вклад от континуума матрицы или молекулярных полос. Корректируется измерением фона рядом с линией.

4. Влияние спектрального разрешения**

Разрешение прибора (Δλ) – ключевой параметр.

Высокое разрешение** (Δλ ~ 0.005 нм): минимизирует частичные наложения, но дорого и может снижать светосилу.

Среднее разрешение** (Δλ ~ 0.02 нм): компромисс для большинства рутинных задач.

Низкое разрешение**: приводит к массе неразрешенных наложений. Зависит от фокусного расстояния и качества дифракционной решетки.

5. Примеры критичных помех**

Al 308.215 нм** и **V 308.211 нм** – классический пример близкого частичного наложения.

As 193.696 нм** – критически важная линия, но сильно подвержена помехам от Al и Fe.

Pb 220.353 нм** – прямая помеха от Fe на той же λ.

P 177-178 нм** – анализ осложняется из-за линий высокого порядка в видимом диапазоне.

Se** – практически все аналитические линии селена проблематичны из-за богатых спектров сопутствующих элементов.

6. Методы обнаружения спектральных помех**

Анализ высокочистых растворов аналита для построения эталонного профиля.

Метод добавок мешающего элемента: изменение сигнала аналита при введении интерферента.

Исследование формы пика: асимметрия – признак помехи.

Сравнение результатов по разным линиям одного элемента.

Использование библиотек спектральных помех (в ПО или печатных атласах).

7. Методы устранения/коррекции помех**

a) **Выбор альтернативной линии**: простейший способ. Часто альтернативная линия менее чувствительна, но свободна от помех. Компромисс между пределом обнаружения (LOD) и точностью.

b) **Математическая коррекция (Межэлементная коррекция, IEC)**:

Измеряют интенсивность линии мешающего элемента.

Рассчитывают ее вклад в сигнал аналита по заранее установленному коэффициенту k: `C_ист = C_изм - k * C_интерферент`.

Коэффициент k должен быть определен экспериментально и стабилен в широком диапазоне концентраций.

c) **Многоточечная коррекция фона (MSF)**: измерение фона в нескольких точках вокруг пика с последующим моделированием и вычитанием фонового профиля. Эффективно для сложного фона.

d) **Улучшение аппаратного разрешения**: переход на прибор с большим фокусным расстоянием. Эффективно, но дорого.

e) **Химическое разделение**: экстракция, ионообменная хроматография для удаления матрицы. Трудоемко, риск потерь и загрязнения.

f) **Разбавление пробы**: снижает концентрацию интерферента, но пропорционально ухудшает LOD для аналита.

8. Программное обеспечение**

Современные программы для ИСП-АЭС включают:

Встроенные библиотеки спектральных помех.

Алгоритмы автоматического предупреждения о потенциальных конфликтах.

Рекомендации по альтернативным линиям.

Инструменты для многоточечной коррекции фона и деконволюции пиков.

9. Рекомендации аналитику**

1.  **Знайте свою матрицу**. Предварительная информация о составе пробы – ключ к выбору правильных линий.

2.  **Всегда проверяйте помехи** по спектральным атласам или базам данных, даже если ПО не предупредило.

3.  **Используйте минимум две линии** для важных определений. Расхождение результатов – сигнал о возможной помехе.

4.  **Проводите тесты на "восстановление" (recovery tests)**, добавляя известное количество аналита в пробу. Низкий recovery указывает на помеху или эффект матрицы.

5.  **Документируйте** все использованные линии и примененные методы коррекции. Это критично для валидации метода и воспроизводимости.

Заключение**: Спектральные помехи – фундаментальное ограничение ИСП-АЭС, вытекающее из богатства атомных спектров. Борьба с ними требует от аналитика глубокого понимания физики метода, знания спектроскопии, критического мышления и системного подхода: от правильного выбора линии и оптимизации прибора до химической подготовки пробы и математической обработки данных. Игнорирование проблемы помех – прямой путь к систематическим ошибкам в анализе.

# 19. Матричные неспектральные помехи

Матричные неспектральные помехи в ИСП-АЭС: детальный обзор для аналитиков**

1. Определение и природа помех**

Матричные неспектральные помехи (эффекты, интерференции) — это изменения интенсивности аналитического сигнала, вызванные влиянием компонентов матрицы пробы на процессы генерации, транспорта и возбуждения свободных атомов/ионов аналита. В отличие от спектральных помех, они **не связаны с наложением спектральных линий**, а обусловлены физико-химическим взаимодействием матрицы с аналитом на всех стадиях анализа. Влияние проявляется как подавление, так и усиление сигнала, что приводит к систематическим погрешностям. Физико-химическая природа включает изменения в кинетике испарения, диссоциации, ионизации и пространственном распределении частиц в плазме.

2. Стадии, на которых возникают помехи**

Помехи возникают на всех этапах преобразования пробы в аналитический сигнал.

a) Система ввода пробы:** Ключевые параметры раствора — вязкость, поверхностное натяжение, плотность — напрямую влияют на эффективность пневматического распыления. Повышение вязкости (например, за счет кислот, солей, органики) ведет к формированию более крупных капель аэрозоля, снижению его массопотока и, следовательно, потока аналита в плазму. Высокое солесодержание (>0.2% TDS) вызывает засорение (солеотложение) капилляра распылителя или сопла, изменяя воспроизводимость и стабильность сигнала во времени.

b) Транспорт в плазму:** Матрица влияет на эффективность транспорта аэрозоля через камеру и его поступления в плазму. Летучие компоненты (легкие органические растворители, некоторые кислоты) могут изменять скорость испарения капель в транспортной линии.

c) Процессы в плазме:** Это наиболее сложная и значимая область влияния. Матричные компоненты конкурируют с аналитом за энергию плазмы на стадиях десольватации, испарения твердых частиц, диссоциации молекулярных соединений, атомизации и, наконец, возбуждения/ионизации. Матрица может изменять локальную температуру, электронную плотность и состав плазмы.

3. Типы матричных неспектральных помех**

a) Ионизационные помехи:** Возникают из-за добавления в плазму легкоионизируемых элементов (EIE: Na, K, Li, Cs), которые в высоких концентрациях (>1000 мг/л) существенно увеличивают концентрацию свободных электронов (nₑ). По закону действующих масс (равновесие Саха) это подавляет ионизацию аналитов с потенциалом ионизации выше, чем у EIE. Результат: **сигнал атомных линий усиливается** (больше атомов), а **сигнал ионных линий ослабляется** (меньше ионов). Эффект наиболее выражен в зоне наблюдения с T~4500-5500 К и минимизируется в "горячих" зонах или при высокой мощности плазмы.

b) Помехи от образования термоустойчивых соединений:** Если матричные элементы (Ca, Mg, Al, P, Si) образуют с аналитом (например, редкоземельными элементами, Ti, Zr) термостабильные оксиды, карбиды или нитриды в плазме, атомизация аналита подавляется. Это приводит к снижению сигнала как атомных, так и ионных линий.

c) Физические помехи в распылителе:** Обусловлены изменением физических свойств раствора (вязкость, поверхностное натяжение, плотность). Например, концентрированные растворы солей или кислот повышают вязкость, что ухудшает распыление и снижает сигнал всех определяемых элементов пропорционально.

d) Помехи от засорения распылителя:** Постепенное осаждение солей на кончике капилляра меняет геометрию распылителя, приводя к дрейфу сигнала (как правило, снижению), что особенно критично при длительных сериях измерений.

4. Влияние матричных элементов**

a) Легкоионизируемые элементы:** Часто вносятся с плавнями (тетраборат натрия, метаборат лития). Концентрации в 10-50 г/л в растворе для анализа создают сильный ионизационный эффект, требующий обязательной компенсации.

b) Кислоты:** Влияют комплексно: изменяют физические свойства раствора, а в плазме могут участвовать в реакциях, образуя молекулярные соединения (например, оксиды азота в случае HNO₃), которые меняют фон и структуру плазмы. Обычно эффект усиливается с ростом концентрации кислоты выше 5-10%.

c) Органические растворители:** Резко повышают летучесть, что может привести к "охлаждению" плазмы из-за затрат энергии на диссоциацию углеродсодержащих соединений. Также формируют интенсивные полосы CN и C₂, создавая спектральные наложения и изменяя фон в УФ-области.

5. Количественная оценка помех**

Основной метод — **тест на восстановление (recovery test)**. В нативную пробу с известным или приблизительно известным содержанием аналита вносят известную добавку его стандарта. Восстановление рассчитывают: Recovery (%) = (Cнайденное - Cпробы) / Cдобавленное × 100%. Отклонение от 100% свидетельствует о матричном эффекте. Для надежных результатов recovery должен находиться в диапазоне 90-110%.

6. Факторы, снижающие матричные помехи в ИСП vs другие методы**

ИСП-АЭС существенно менее подвержена неспектральным помехам, чем, например, атомно-абсорбционная спектрометрия, благодаря:

Крайне высокой температуре плазмы (до 10000 К в осевой зоне), обеспечивающей почти полную диссоциацию и атомизацию.

Длительному времени пребывания пробы в плазме (1-2 мс).

Инертной аргоновой атмосфере, минимизирующей образование оксидов.

Обширной и стабильной плазменной зоне.

7. Методы устранения матричных помех**

a) Оптимизация условий плазмы:** Переход к **"жесткой" (robust) плазме** за счет увеличения RF-мощности (>1400 Вт) и снижения скорости потока распыляющего газа. Это повышает температуру в зоне наблюдения, подавляя ионизационные помехи и улучшая испарение. Критерий robust-условий — отношение интенсивностей линий Mg II (280.270 нм) / Mg I (285.213 нм) должно быть >8-10.

b) Радиальный режим наблюдения:** Наблюдение сбоку (радиально) захватывает более горячие периферийные зоны плазмы по сравнению с осевыми, что снижает влияние ионизационных помех для многих элементов.

c) Разбавление пробы:** Самый простой метод, если позволяет предел обнаружения. Разбавление снижает концентрацию мешающей матрицы до уровня, когда ее влияние становится пренебрежимо малым (<0.2% TDS).

d) Моделирование матрицы в стандартах (Matrix matching):** Приготовление градуировочных растворов, максимально приближенных по составу к пробе (по типу и концентрации кислот, солей, EIE). Идеально, но часто трудоемко и требует знания примерного состава пробы.

e) Метод добавок:** Градуировка проводится непосредственно в аликвоте пробы путем добавления известных количеств аналита. Эффективно компенсирует все виды матричных эффектов для данной конкретной пробы, но увеличивает время анализа.

f) Внутренний стандарт (IS):** Введение в пробу и все стандарты элемента, не содержащегося в исходной пробе и близкого к аналиту по физико-химическим свойствам (потенциалу ионизации, летучести). Измеряют отношение сигнала аналита к сигналу IS. Этот подход компенсирует нестабильность распыления, дрейф сигнала и многие физические помехи. Часто используемые IS: Sc, Y, In, Rh, Lu.

g) Химическое отделение матрицы/концентрирование аналита:** Экстракция, ионообменная хроматография. Позволяет полностью устранить мешающую матрицу, но трудоемок и повышает риск загрязнения или потерь.

h) Выбор специализированного распылителя:** Для проб с высоким солесодержанием используют распылители типа cross-flow, V-groove (Babington), которые менее склонны к засорению.

i) Использование ионизационных буферов:** Введение большого избытка (0.1-1%) EIE (чаще всего цезия или калия) во все пробы и стандарты. Это выравнивает и стабилизирует электронную плотность в плазме, нивелируя различия в составе проб.

8. Рекомендации**

1.  На этапе пробоподготовки стремитесь к минимальному солесодержанию конечного раствора.

2.  Для каждой новой типа матрицы обязательно проводите **recovery test**.

3.  Используйте сертифицированные стандартные материалы (CRM) для валидации методики.

4.  Всегда документируйте матричный состав проб (основные компоненты, кислотность).

5.  Для рутинного анализа сложных матриц применяйте комбинацию методов: **внутренний стандарт + моделирование матрицы/метод добавок + работа в robust-режиме**.

6.  Регулярно контролируйте состояние распылителя и камеры, особенно при работе с концентрированными растворами.

Понимание природы и механизмов матричных неспектральных помех позволяет аналитику не только корректно идентифицировать их, но и выбирать оптимальную стратегию компенсации, обеспечивая высокую точность и надежность результатов ИСП-АЭС анализа.

# 20. Пробоподготовка: общие принципы

### **Лекция: Общие принципы пробоподготовки для анализа методом ИСП-АЭС**

Цели и задачи пробоподготовки:**

Пробоподготовка — критически важный этап, определяющий точность, правильность и предел обнаружения всего анализа. Её ключевые цели:

1.  **Перевод пробы в форму, пригодную для анализа прибором.** ИСП-АЭС преимущественно анализирует водные растворы, поэтому основная задача — получить стабильный, гомогенный раствор с минимальным содержанием твердых частиц или органики.

2.  **Полное извлечение определяемых элементов** из матрицы пробы в раствор.

3.  **Разложение/минерализация матрицы** (органической или неорганической) для устранения физических и спектральных помех.

4.  **Предотвращение загрязнения (контаминации)** и **минимизация потерь** определяемых элементов на всех этапах.

5.  **Минимизация матричных эффектов** за счет снижения общего солесодержания и выбора совместимых реагентов.

6.  **Достижение и оптимизация концентрации** аналитов в пределах рабочего диапазона калибровки (обычно от нижнего предела количественного определения до верхнего линейного диапазона).

#### **1. Основные требования к пробоподготовке**

a) Полнота извлечения (Recovery)**

Требование:** 100% (или количественно известный и воспроизводимый) перевод определяемых элементов в раствор.

Контроль:**

Анализ сертифицированных стандартных образцов (CRM) со сходной матрицей.

Метод добавок (spike recovery) — внесение известного количества аналита в навеску до начала разложения.

Анализ нерастворимого остатка (если он образуется).

b) Предотвращение загрязнения**

Это главный источник погрешности при определении следовых количеств.

Реактивы:** Использовать кислоты высокой чистоты ("х.ч.", "ос.ч.", "для анализа следов металлов" — "for trace analysis"). Предпочтительна перегонка в кварцевых аппаратах.

Вода:** Деминерализованная вода типа I (удельное сопротивление 18.2 МОм·см).

Посуда:** Материалы с низкой сорбционной способностью и высокой чистотой: фторопласт (PFA, PTFE), полипропилен (PP), кварцевое стекло (для работы с HF — нельзя!). Платина — для сплавлений.

Очистка посуды:** Длительное вымачивание (не менее 24 часов) в разбавленных кислотах (10-20% HNO₃), тщательная промывка водой высокого качества.

Условия работы:** Для ультраследового анализа — боксы с ламинарным потоком чистого воздуха (класс чистоты ISO 5-6).

Контроль:** Обязательное проведение **холостой пробы (reagent blank)** — весь процесс пробоподготовки без навески пробы. Позволяет оценить фон от реагентов и посуды.

c) Предотвращение потерь аналитов**

Летучие соединения:** Элементы As, Se, Hg, B, Sb, Ge, Sn, Cd, Pb, Tl могут образовывать летучие хлориды или сами летучи при нагреве. **Меры:**

Избегать нагрева с HCl (особенно концентрированной).

Использовать окислительные условия (HNO₃).

Применять **автоклавное разложение** в закрытых сосудах.

Адсорбция/сорбция на стенках:** Особенно актуально для следовых количеств Si, Al, Fe, редкоземельных элементов, гидролизующихся катионов. **Меры:**

Подкисление готового раствора до pH < 2 (обычно HNO₃).

Минимизация времени хранения растворов.

Использование пластиковой посуды вместо стеклянной.

Для Si, B — хранение в полипропилене.

d) Минимизация общего солесодержания (TDS)**

Требование ИСП-АЭС:** Обычно < 0.2-1% (2-10 г/л). Высокое TDS приводит к засорению распылителя, дрейфу сигнала, физическим и спектральным помехам.

Пути достижения:**

Выбор методов разложения с минимальным количеством реагентов (например, микроволновая минерализация вместо сплавления).

Использование летучих кислот (HNO₃), которые можно удалить выпариванием.

Финальное разбавление пробы (если позволяет чувствительность метода).

e) Представительность пробы**

Общая анализируемая навеска должна быть репрезентативной для всей партии материала.

Для неоднородных проб (почвы, руды) — увеличение навески (до 0.5-1 г) и ее тщательное измельчение и гомогенизация.

#### **2. Иерархия выбора метода разложения (принцип минимальной достаточности)**

:** Применим только для жидких проб (природные, технологические воды). Обычно требует только фильтрации, подкисления и, возможно, разбавления.

:** Для простых матриц (соли, некоторые оксиды).

:** Для более сложных неорганических матриц и простой органики.

. Например: HNO₃+HCl, HNO₃+HF, HNO₃+H₂O₂.

. Основная масса разлагается кислотой, нерастворимый остаток (песок) — сплавляется.

. Дает максимальное солесодержание.

#### **3. Методы кислотного разложения (основные реагенты)**

HNO₃ (азотная кислота):** "Золотой стандарт" для ИСП-АЭС. Сильный окислитель. Растворяет металлы, оксиды, карбонаты, частично — органику. Летуча, легко удаляется. Идеальна для финального подкисления.

HCl (соляная кислота):** Неокислительная кислота. Хороша для оксидов, карбонатов, некоторых сульфидов. **Недостатки:** летучесть, риск потерь летучих хлоридов, высокий спектральный фон, коррозионная активность.

HF (плавиковая кислота):** Обязательна для разложения силикатных матриц (почвы, горные породы, керамика). **Критически важные меры предосторожности:**

Работать только в вытяжном шкафу с защитной маской.

Использовать пластиковую (тефлоновую) посуду.

Связывать избыток HF после разложения добавкой H₃BO₃ (борной кислоты) для предотвращения коррозии кварцевой горелки и образования стойких фторидных комплексов.

HClO₄ (хлорная кислота):** Мощный окислитель. Может применяться для трудноразлагаемой органики и хромитов. **Чрезвычайно опасна** при контакте с органическими веществами (риск взрыва!). Используется только в специально оборудованных лабораториях после предварительной обработки HNO₃.

H₂O₂ (пероксид водорода):** "Чистый" окислитель. Используется в смеси с HNO₃ для улучшения окисления органики. Разлагается на воду и кислород, не внося солей.

Царская водка (HNO₃:HCl = 1:3):** Обладает высокой окислительной способностью за счет образования хлора и нитрозила. Незаменима для растворения благородных металлов (Au, Pt, Pd), сульфидов.

#### **4. Ключевые методы нагрева**

Открытое кипячение:** Просто, но высок риск загрязнения и потерь летучих элементов.

Микроволновое разложение в закрытых автоклавах:** **Современный стандарт для большинства проб.**

Преимущества:** Высокие температура и давление (до 300°C и 100 бар), что ускоряет разложение. Нет потерь летучих элементов. Минимизирован риск загрязнения. Высокая воспроизводимость. Меньший расход реагентов.

Недостатки:** Ограниченный объем навески (обычно < 0.5 г), высокая стоимость оборудования и одноразовых сосудов.

Сухое озоление в муфельной печи:** Нагрев пробы на воздухе при 450-600°C для удаления органической матрицы. Применимо только для термостабильных элементов (Ca, Mg, Fe, Cu, Zn и др.). **Неприменимо** для Hg, As, Se, Pb, Cd из-за неизбежных потерь.

#### **5. Сплавление (Fusion) — метод для самых сложных проб**

Суть:** Сплавление навески пробы с большим избытком плавня (флюса) при высокой температуре (800-1100°C) с последующим растворением полученного сплава.

Типы плавней:**

Щелочные (Na₂CO₃, Na₂O₂, LiBO₂):** Для силикатов, оксидов.

Кислые (K₂S₂O₇):** Для оксидов алюминия, титана, циркония.

Недостатки, ограничивающие применение в ИСП-АЭС:**

Огромное солесодержание** в конечном растворе (десятки г/л). Требует сильного разбавления, что ухудшает пределы обнаружения.

Высокий риск загрязнения** из плавня и материала тигля.

Сильнейшие матричные эффекты,** требующие строгого матричного согласования стандартов или использования метода добавок.

Трудоемкость и длительность процесса.

Применяется,** когда кислотные методы неэффективны (корунд, циркон, некоторые огнеупорные материалы).

#### **6. Контроль качества на этапе пробоподготовки**

Без контроля качества результаты анализа не имеют ценности. Обязательный минимум:
1.  **Холостая проба (Blank):** Оценивает фон методики.
2.  **Сертифицированный стандартный образец (CRM):** Контроль правильности (accuracy) и полноты извлечения.
3.  **Параллельные навески (Duplicate):** Контроль воспроизводимости (precision) всего процесса.
4.  **Метод добавок (Spike Recovery):** Контроль извлечения в каждой конкретной матрице, особенно если нет подходящего CRM.

Заключение:** Правильный выбор стратегии пробоподготовки — это всегда компромисс между полнотой разложения, чистотой процесса, производительностью и стоимостью. Понимание химии матрицы, свойств определяемых элементов и принципов работы ИСП-АЭС является основой для принятия обоснованного решения, гарантирующего надежные аналитические результаты.

# 21. Пробоподготовка конкретных типов образцов

Специфика пробоподготовки основных типов объектов для анализа методом ИСП-АЭС**

Введение**

Качественная пробоподготовка – ключевой этап в обеспечении точности и правильности результатов ИСП-АЭС анализа. Ее цель – перевод аналита в однородный жидкий раствор, максимально свободный от органических матриц и солевых остатков, совместимый с возможностями плазмы. Ошибки на этом этапе не могут быть компенсированы даже самой совершенной аппаратурой.

1. Природные и сточные воды**

a) Общая схема:** Для определения растворенных форм элементы фильтруют через мембранный фильтр 0.45 мкм. Для валового содержания проводят кислотное разложение нефильтрованной пробы. Обязательный этап – подкисление азотной кислотой до pH < 2 для консервации пробы и предотвращения сорбции ионов на стенках емкости. Хранение – исключительно в полиэтиленовых или полипропиленовых бутылях.

b) Прямой анализ:** Возможен при достаточно высоком содержании элементов (выше предела обнаружения прибора). Обычно включает простое разбавление 1:1 или 1:10 подкисленной деионизированной водой или разбавленной кислотой для снижения матричных эффектов.

c) Предварительное концентрирование:** Для определения следовых и ультра-следовых количеств элементов (ppb-ppt) применяют выпаривание, экстракцию в органическую фазу или сорбцию на ионообменных смолах или сорбентах.

d) Особенности:** Пресные воды обычно имеют низкое солесодержание, что упрощает анализ. Морская вода (3.5% NaCl) требует значительного разбавления (в 10-50 раз) для минимизации забивания распылителя и матричных эффектов. Для определения следовых металлов в сложных матрицах часто предпочтительнее использовать ИСП-МС.

2. Почвы и донные отложения**

a) Пробоподготовка:** Начинается с высушивания образца при 105°C, измельчения и просеивания (< 100 mesh, 150 мкм) для обеспечения репрезентативности. Типичная навеска 0.5-1 г.

b) Кислотное разложение:** Для определения подвижных (псевдоваловых) форм используют смеси HNO₃ + HCl или царскую водку в открытых системах или микроволновых печах (MW). Для определения валового содержания элементов, особенно в силикатных почвах, необходимо применение плавиковой кислоты (HF) в комбинации с HNO₃ и HCl для полного разложения минеральной матрицы. Работа с HF требует специальной тефлоновой посуды и осторожности.

c) Сплавление:** Применяется для полного анализа силикатных матриц (например, по SiO₂, Al₂O₃). Навеску сплавляют с боратом лития (LiBO₂) или пероксидом натрия (Na₂O₂) при высокой температуре с последующим растворением плава в разбавленной кислоте. Метод вносит высокий солевой фон и риски загрязнения.

d) Стандарты:** Широко используются регламентированные методики: EPA 3050/3051/3052 (кислотное разложение), ISO 11466 (царская водка).

3. Геологические образцы (руды, минералы, горные породы)**

a) Пробоподготовка:** Требует тщательного дробления, измельчения в порошок (часто до 200 mesh) и гомогенизации. Навеска должна быть репрезентативной, обычно > 0.5 г.

b) Кислотное разложение:** Выбор кислот зависит от минералогии. Оксидные руды растворяются в HNO₃+HCl. Силикатные породы – в HNO₃+HCl+HF. Сульфидные руды – в царской водке. Для хромитов и материалов с высоким содержанием Cr применяют смеси с HClO₄ (с крайней осторожностью!).

c) Сплавление:** Основной метод для точного определения главных компонентов (Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K) в силикатах. Используют тетраборат лития (Li₂B₄O₇) или его смеси. Для руд алюминия (бокситов) – сплавление с Na₂O₂. Метод приводит к большому разбавлению (в 500-2000 раз), что непригодно для определения примесей.

d) Рекомендации:** Для основных элементов – сплавление. Для следовых элементов и примесей – кислотное разложение (меньший холостой фон и выше чувствительность).

4. Металлы и сплавы**

a) Стали и чугуны:** Навеску 0.1-0.5 г растворяют в разбавленной или концентрированной HNO₃, иногда с добавкой HCl. Чугуны требуют фильтрации нерастворимого углерода (графита). Конечное разбавление обычно 100-250 мл, что соответствует разбавлению 1:200 – 1:1000.

b) Цветные металлы и сплавы:** Al-сплавы – HCl+HNO₃; Cu-сплавы – HNO₃; Ni-сплавы – HNO₃+HCl; Ti-сплавы – HF+HNO₃ (строго в тефлоне); благородные металлы – царская водка.

c) Особенности:** Высокое содержание основного элемента (матрицы) требует значительного разбавления для снижения матричного эффекта и предотвращения перегрузки плазмы. Для компенсации матричных эффектов обязательны матрично-согласованные калибровочные растворы или метод добавок.

5. Нефтепродукты, масла, топлива**

a) Методы ввода:** 1) Растворение в органическом растворителе (ксилол, керосин, 4-метилпентанон-2) с последующим распылением. 2) Прямой ввод органической жидкости в плазму с использованием охлаждаемого распылителя, кислородной добавки в аргон и специальных параметров. 3) Озоление в муфельной печи или на горячей плите с последующим растворением зольного остатка в кислоте. 4) MW-разложение в закрытых сосудах с HNO₃ и H₂O₂.

b) Проблемы:** Высокая вязкость требует разбавления. Органическая матрица создает высокий спектральный фон и приводит к осаждению сажи на горелке и конусе, требуя частой очистки.

c) Определяемые элементы:** Металлы износа (Fe, Cu, Cr, Al, Sn, Pb), присадки (Ca, Mg, Zn, P, Ba), загрязнения (Si, Na).

d) Стандарты:** ASTM D5185 (оптическая эмиссия), ASTM D5708 (ИСП-АЭС).

6. Пищевые продукты и биологические образцы**

a) Сухое озоление:** Навеску 1-5 г озоляют в муфельной печи при 450-550°C в течение 4-12 часов. Зольный остаток растворяют в небольшом объеме HNO₃. Недостаток – возможные потери летучих элементов (Hg, As, Se, Cd, Pb).

b) Мокрое озоление:** Разложение навески (обычно 0.5-2 г) в колбах при нагревании с концентрированной HNO₃, часто с добавлением H₂O₂ или HClO₄. Более контролируемо, потери меньше.

c) MW-разложение:** Наиболее современный и предпочтительный метод. Навеску 0.2-0.5 г помещают в сосуд для MW с HNO₃, часто с добавкой H₂O₂. Обеспечивает быстрое, полное разложение и минимальные потери и загрязнения.

d) Особенности:** Высокое содержание органики делает полное разложение обязательным. Необходим строгий контроль с использованием сертифицированных стандартных материалов (CRM).

7. Фармацевтические субстанции**

a) Определение остаточных катализаторов:** Ключевая задача – определение Pd, Pt, Ru, Ni и др. на уровне ppb-ppm после синтеза. Используют MW-разложение в смеси HNO₃ и HCl для полного перевода металлов в раствор. Критически важен контроль загрязнения.

b) Примеси металлов:** Регламентируется фармакопеями (USP <232>/<233>, ICH Q3D). Определяют "тяжелые" металлы (Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni и др.) с пределами от 0.1 до 100 мкг/г в зависимости от токсичности элемента и суточной дозы препарата.

c) Растворение:** Водорастворимые субстанции можно анализировать прямым растворением. Для нерастворимых органических соединений применяют MW-разложение или растворение в подходящем органическом растворителе.

8. Полимеры и пластики**

a) Методы:** 1) Сухое озоление при 450-600°C. 2) MW-разложение с HNO₃ и H₂O₂. 3) Растворение в соответствующем органическом растворителе (например, толуоле) с последующим разложением кислотой или анализом в органической фазе.

b) Определяемые элементы:** Катализаторы полимеризации (Ti, Zr, Al), стабилизаторы и пластификаторы (Ca, Zn, Ba, Cd, Sn), пигменты (Ti, Fe, Cr, Cd, Pb), антипирены (определение Br, Sb, P часто требует других методов).

9. Цемент, керамика, огнеупоры**

a) Сплавление:** Основной метод для полного химического анализа. Используют платиновые тигли, флюс – тетраборат лития или его смеси. Типичное соотношение образец:флюс = 1:10. Температура плавления 1000-1100°C. Полученный расплав растворяют в разбавленной HNO₃ или HCl.

b) Кислотное разложение:** Применимо для определения примесей или когда не требуется определение кремния. Используют смеси HF+HNO₃+HCl, часто в MW-автоклавах. Позволяет избежать высокого разбавления и загрязнения от флюса.

Заключение**

Выбор метода пробоподготовки для ИСП-АЭС анализа всегда является компромиссом между полнотой разложения матрицы, минимизацией потерь аналитов, контролем загрязнения и производительностью. Понимание химической природы объекта анализа – фундамент для правильного выбора и получения достоверных результатов.

# 22. Методы предварительного концентрирования

### **Методы предварительного концентрирования для определения следовых элементов методом ИСП-АЭС**

#### **1. Необходимость концентрирования**  
Метод атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-АЭС) обладает пределом обнаружения (LOD) в диапазоне **0.1–50 мкг/л**, что недостаточно для задач, связанных с ультраследовыми концентрациями (например, анализ природных вод, биологических жидкостей, высокочистых материалов). Кроме того, высокая концентрация матричных компонентов (солей, органики) может вызывать спектральные и неспектральные помехи, снижая точность и чувствительность анализа. Решение — предварительное концентрирование, которое позволяет:  
- **Повысить концентрацию определяемых элементов** до уровня, превышающего LOD прибора.  
- **Отделить матрицу**, минимизируя мешающие влияния.  
- **Увеличить селективность** анализа за счет выделения целевых элементов.

#### **2. Основные методы концентрирования**

##### **a) Выпаривание**  
**Принцип:** Упаривание пробы при нагревании до уменьшения объема.  
**Фактор концентрирования:** 2–10.  
**Преимущества:**  
- Простота, не требует сложного оборудования.  
**Недостатки:**  
- Потери летучих элементов (Hg, As, Se).  
- Риск загрязнения из окружающей среды.  
- Увеличение солесодержания, что может приводить к засорению распылителя ИСП.  
- Длительность процесса.  
**Применение:** Ограничено пробами с низким солесодержанием и нелетучими элементами.

##### **b) Жидкостно-жидкостная экстракция (LLE)**  
**Принцип:** Распределение элементов между водной и органической фазами после образования хелатных комплексов.  
**Реагенты:**  
- **Хелатообразующие:** дитизон, APDC, 8-оксихинолин, купферрон.  
- **Органические растворители:** MIBK, хлороформ, CCl₄.  
**Процедура:**  
1. Контроль pH пробы для оптимального комплексообразования.  
2. Добавление реагента и растворителя.  
3. Встряхивание, разделение фаз.  
4. Анализ органической фазы (прямой ввод в ИСП с охлаждаемой камерой или реэкстракция в кислоту).  
**Фактор концентрирования:** 5–50.  
**Селективность:** Высокая, регулируется pH и выбором реагента.  
**Преимущества:**  
- Эффективное отделение матрицы.  
- Возможность группового или индивидуального выделения элементов.  
**Недостатки:**  
- Трудоемкость, образование эмульсий.  
- Токсичность растворителей.  
- Необходимость адаптации ИСП для ввода органики.  
**Применение:** Определение тяжелых металлов в водах, биологических жидкостях.

##### **c) Сорбция на твердой фазе (SPE)**  
**Принцип:** Адсорбция элементов на сорбенте с последующим элюированием.  
**Типы сорбентов:**  
- Ионообменные смолы (катиониты, аниониты).  
- Хелатные смолы (Chelex-100, с иммобилизованными дитиокарбаматами).  
- Оксиды металлов (Al₂O₃, TiO₂).  
- Наноматериалы (углеродные нанотрубки, функционализированный графен).  
**Процедура:**  
1. Кондиционирование колонки.  
2. Пропускание пробы через сорбент.  
3. Промывка для удаления матрицы.  
4. Элюирование (H₂SO₄, HNO).  
**Фактор концентрирования:** 10–100.  
**Селективность:** Регулируется pH, природой сорбента и элюента.  
**Преимущества:**  
- Высокий фактор концентрирования.  
- Возможность автоматизации (онлайн-системы).  
- Минимальный расход токсичных реагентов.  
**Недостатки:**  
- Необходимость оптимизации условий сорбции/элюирования.  
- Риск неполного извлечения.  
- Возможное загрязнение от сорбента.  
**Применение:** Концентрирование следовых металлов в природных водах, биологических образцах.

##### **d) Соосаждение**  
**Принцип:** Осаждение следовых элементов совместно с коллектором (носителем).  
**Коллекторы:**  
- Гидроксиды Fe(III), La(III).  
- Комплексы с органическими реагентами (например, APDC).  
**Процедура:**  
1. Добавление коллектора и осадителя (регулировка pH).  
2. Фильтрация или центрифугирование осадка.  
3. Растворение осадка в минимальном объеме кислоты.  
**Фактор концентрирования:** 10–100.  
**Преимущества:**  
- Простота, высокая эффективность для многих элементов.  
- Хорошее отделение матрицы.  
**Недостатки:**  
- Риск загрязнения реагентами.  
- Трудоемкость (фильтрация, промывка).  
**Применение:** Концентрирование редкоземельных элементов (REE), U, Th в морской воде.

##### **e) Осаждение/маскирование матрицы**  
**Принцип:** Удаление основного компонента пробы, оставляя определяемые элементы в растворе.  
**Примеры:**  
- Осаждение Fe в виде Fe(OH)₃ для определения примесей в стали.  
- Осаждение Ca как оксалата в анализах природных вод.  
**Применение:** Ограничено пробами, где матрица может быть селективно осаждена.

##### **f) Электрохимическое концентрирование**  
**Принцип:** Электроосаждение элементов на электроде с последующим растворением.  
**Ограничения:**  
- Требует специального оборудования.  
- Применимо для ограниченного числа элементов.  
- Редко используется в сочетании с ИСП-АЭС.

##### **g) Онлайн-концентрирование**  
**Принцип:** Интеграция микроколонки с сорбентом в систему проточной инжекции (FI) перед ИСП-АЭС.  
**Процедура:**  
1. Адсорбция элементов на колонке при пропускании пробы.  
2. Переключение потока, элюирование малым объемом элюента.  
3. Прямая подача элюата в распылитель ИСП.  
**Преимущества:**  
- Полная автоматизация, высокая производительность.  
- Минимизация ручных операций и контаминации.  
- Высокая воспроизводимость.  
**Применение:** Рутинный анализ следовых элементов в водах, технологических растворах.

#### **3. Сравнение методов**

| Метод             | Фактор концентрирования | Селективность          | Трудоемкость | Возможность автоматизации |
|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------|---------------------------|
| Выпаривание       | 2–10                    | Низкая                 | Средняя      | Нет                       |
| LLE               | 5–50                    | Высокая                | Высокая      | Ограниченная              |
| SPE               | 10–100                  | Средняя–высокая        | Средняя      | Да                        |
| Соосаждение      | 10–100                  | Средняя                | Высокая      | Нет                       |
| Онлайн-концентрирование | 10–100          | Средняя–высокая        | Низкая       | Да                        |

#### **4. Критерии выбора метода**  
При выборе метода учитывают:  
- **Тип матрицы пробы** (вода, биожидкость, почвенная вытяжка).  
- **Определяемые элементы** (летучесть, способность к комплексообразованию).  
- **Требуемый LOD** и фактор концентрирования.  
- **Оборудование и реагенты** (наличие SPE-систем, автоматических экстракторов).  
- **Пропускная способность** (для рутинных анализов предпочтительны онлайн-методы).

#### **5. Контроль качества**  
Для обеспечения достоверности результатов необходимо:  
- Проводить **холостые опыты** (blank) на всех стадиях концентрирования.  
- Использовать **стандартные образцы (CRM)**, прошедшие ту же процедуру.  
- Выполнять **тесты на извлечение (recovery)** для оценки эффективности метода.  
- Калибровать прибор по **стандартным растворам**, обработанным аналогично пробам.

Заключение:**

Выбор метода предварительного концентрирования для ИСП-АЭС зависит от конкретных аналитических задач. Для рутинного анализа с высокой пропускной способностью оптимальны **онлайн-методы и SPE**. Для сложных матриц и требований к селективности может применяться **LLE**. Упрощенные методы (выпаривание, соосаждение) актуальны при ограниченных ресурсах. Важно сочетать эффективность концентрирования с минимизацией потерь и загрязнения, обеспечивая высокую точность и воспроизводимость анализа.

# 23. Метрологические характеристики методик

Метрологические характеристики методик ИСП-АЭС анализа и их определение**

Введение**

Метрологические характеристики (МХ) — это количественные параметры, которые определяют возможности и надежность аналитической методики. Их корректное определение и контроль являются основой получения достоверных результатов, соответствующих требованиям стандартов (ISO/IEC 17025, ГОСТ Р ИСО 5725). Для методик атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-АЭС) ключевые МХ включают в себя параметры обнаружения, количествования, правильности и прецизионности.

### **1. Основные метрологические характеристики**

#### **a) Предел обнаружения (LOD, Limit of Detection)**
*   **Определение:** Минимальная концентрация или количество аналита в пробе, которое может быть обнаружено методикой с заданной доверительной вероятностью, но не обязательно определено с приемлемой количественной точностью. Характеризует чувствительность методики.
*   **Расчет (экспериментальный, наиболее распространенный):**
    `LOD = 3 × SD_blank / S`
    где:
    *   `SD_blank` — стандартное отклонение сигнала (интенсивности) холостой пробы (растворителя или матрицы без аналита), полученное в результате 10-15 независимых измерений.
    *   `S` — чувствительность (наклон градуировочной прямой, `ΔI/ΔC`).
*   **Альтернативный расчет (через фон):**
    `LOD = 3 × σ_background / S`
    где `σ_background` — стандартное отклонение фонового сигнала вблизи аналитической линии.
*   **Типичные значения:** Для большинства элементов в ИСП-АЭС LOD составляет **0.1 – 50 мкг/л**.
*   **Факторы влияния:**
    *   **Элемент и линия:** Более низкие LOD у элементов с низкой энергией возбучения и для резонансных линий без спектральных помех (например, для Ca, Na, K).
    *   **Конфигурация прибора:** Аксиальная (продольная) плазма обеспечивает LOD в 5-10 раз ниже, чем радиальная (боковая).
    *   **Состояние плазмы и распылителя:** Оптимальный газовый поток, мощность, стабильность распыления.
    *   **Матрица пробы:** Высокое содержание солей или органики может повышать LOD из-за усиления фона или физических помех.

#### **b) Предел количественного определения (LOQ, Limit of Quantification)**
*   **Определение:** Минимальная концентрация аналита, которая может быть количественно определена с приемлемой точностью и прецизионностью (обычно при RSD ≤ 10-20%).
*   **Расчет:**
    `LOQ = 10 × SD_blank / S` или `LOQ ≈ 3 × LOD`
*   **Важно:** Результаты в интервале от LOD до LOQ могут указывать на *присутствие* элемента, но их количественная оценка ненадежна. Отчетность ведется от LOQ.

#### **c) Диапазон определяемых концентраций (Рабочий диапазон)**
*   **Определение:** Интервал концентраций от LOQ до верхней границы, в котором выполняется линейная зависимость сигнала от концентрации с заданной точностью.
*   **Характеристика:** Для ИСП-АЭС типичен **линейный диапазон в 4-6 порядков величины** (например, от 1 мкг/л до 100 мг/л).
*   **Нижняя граница:** Определяется LOQ.
*   **Верхняя граница:** Ограничена насыщением детектора, отклонением от линейности из-за самопоглощения в плазме или нелинейностью калибровки. Требует использования менее интенсивных аналитических линий или разбавления пробы.

#### **d) Чувствительность (Sensitivity)**
*   **Определение:** Способность методики изменять выходной сигнал при изменении концентрации аналита. Численно равна тангенсу угла наклона градуировочного графика.
*   **Расчет:** `S = ΔI / ΔC` [ед. сигнала / (ед. концентрации)].
*   **Зависимость:** Аналогична LOD (элемент, линия, условия прибора). Высокая чувствительность — основа низких LOD и LOQ.

#### **e) Селективность (Селективность/Специфичность)**
*   **Определение:** Способность методики определять целевой аналит в присутствии других компонентов пробы (матрицы, других элементов) без значимых помех.
*   **Оценка для ИСП-АЭС:** Проверяется путем анализа потенциальных **спектральных помех** (наложение линий, бродячие линии от матричных элементов). Используются спектральные библиотеки и анализ чистых растворов интерферентов. Критерий — отсутствие значимого сигнала на аналитической линии при введении потенциального интерферента.

#### **f) Правильность (Trueness) и систематическая погрешность (Смещение, Bias)**
*   **Определение:** Близость среднего результата, полученного при большом числе испытаний, к принятому опорному значению (истинному значению).
*   **Методы оценки:**
    1.  **Анализ стандартных образцов (CRM):** Использование сертифицированных стандартных образцов состава, близких к анализируемым пробам. Результат считается удовлетворительным, если измеренное значение попадает в интервал аттестованного значения ± его неопределенность.
    2.  **Метод добавок (Recovery test):** В пробу вводится известное количество аналита. Восстановление (Recovery, R) рассчитывается:
        `R = [ (C_spiked - C_native) / C_added ] × 100%`
        где `C_spiked` — концентрация в пробе с добавкой, `C_native` — в исходной пробе, `C_added` — концентрация добавки.
        *Приемлемые значения R обычно составляют 85-115%, в зависимости от матрицы и уровня концентрации.*

#### **g) Прецизионность (Precision)**
*   **Определение:** Степень близости друг к другу независимых результатов измерений, полученных в конкретных регламентированных условиях. Характеризует случайную погрешность.
*   **Параметры:** Стандартное отклонение (SD, s) и относительное стандартное отклонение (RSD, %).
*   **Уровни прецизионности:**
    *   **Сходимость (Repeatability):** Условия: одна лаборатория, один оператор, один прибор, короткий промежуток времени. Для ИСП-АЭС RSD для растворов обычно **< 1-3%**.
    *   **Воспроизводимость (Reproducibility):** Условия: разные лаборатории, операторы, оборудование. RSD может достигать **10-20%**.
*   **Оценка:** Проводится путем многократного (n ≥ 6) анализа однородной пробы или контрольного образца на разных уровнях концентрации.

#### **h) Линейность**
*   **Определение:** Способность методики давать сигналы, прямо пропорциональные концентрации аналита в пробе в определенном диапазоне.
*   **Оценка:**
    *   Построение градуировочного графика в предполагаемом рабочем диапазоне (минимум 5 концентраций, включая ноль).
    *   Расчет **коэффициента детерминации R²**. Для ИСП-АЭС приемлемым считается **R² > 0.999**.
    *   Визуальный анализ графика и остатков.

### **2. Валидация методики ИСП-АЭС**

Валидация — процесс подтверждения того, что методика пригодна для решения поставленной аналитической задачи. Включает экспериментальное определение всех перечисленных МХ.
*   **План валидации:** Определение LOD, LOQ, рабочего диапазона, линейности, селективности, правильности (через CRM и метод добавок) и прецизионности на нескольких уровнях концентраций и для разных типов матриц.
*   **Критерии приемки:** Заранее устанавливаются (например, RSD < 5%, Recovery 90-110%, R² > 0.999). Если фактические значения МХ соответствуют критериям, методика считается валидированной.

### **3. Контроль качества в рутинной работе**

Для поддержания валидности методики используется система контроля качества (QC):
*   **Контрольные стандарты (QC samples):** Стандартные растворы с известной концентрацией, анализируемые регулярно (например, каждые 10 проб). Допустимое отклонение — обычно ±10-15% от номинала.
*   **Холостая проба (Blank):** Контроль загрязнений на всех этапах. Сигнал должен быть < LOD.
*   **Дубликаты:** Периодический анализ проб в двух параллелях для контроля повторяемости.
*   **Контрольные карты:** Графическое отслеживание результатов QC-образцов во времени для выявления трендов и выхода за контрольные пределы (обычно ±2SD и ±3SD).

### **4. Неопределенность измерений**

Неопределенность — параметр, связанный с результатом измерения, характеризующий разброс значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине.
*   **Основные источники в ИСП-АЭС:** Взвешивание навески, приготовление и хранение стандартных растворов (класс мерной посуды, чистоты реактивов), калибровка прибора, пробоподготовка, статистическая погрешность измерения (прецизионность).
*   **Расчет:** Оценивается вклад каждой составляющей, затем они суммируются по правилам распространения неопределенностей. Результат представляется как: `C = (X ± U) ед. изм.`, где U — расширенная неопределенность (обычно при коэффициенте охвата k=2, что соответствует доверительной вероятности ~95%).

Заключение**

Глубокое понимание метрологических характеристик и строгое следование протоколам их определения и контроля являются неотъемлемой частью профессиональной деятельности химика-аналитика, работающего с ИСП-АЭС. Это гарантирует надежность, сопоставимость и законную силу получаемых данных.

# 24. Заключение. Сравнение с другими методами. Перспективы

Заключительный раздел лекции: Сравнение ИСП-АЭС с другими методами и перспективы развития**

Уважаемые коллеги, завершая наш обзор метода атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, ключевым является понимание его места в современном аналитическом арсенале. Давайте систематизируем его сильные и слабые стороны относительно конкурентов и заглянем в будущее метода.

1. Ключевые сравнения: ИСП-АЭС в палитре методов**

Метод не существует в вакууме. Его выбор всегда диктуется конкретной аналитической задачей.
*   **Против ИСП-МС:** ICP-MS — «король» по чувствительности (ppt против ppb) и возможностям изотопного анализа. Однако ИСП-АЭС остается экономически и операционно выгоднее для задач, где концентрации превышают 10-100 мкг/л, особенно при рутинном многоэлементном анализе. Это инструмент для работы в «основной» концентрационной области.
*   **Против ААС:** Атомно-абсорбционная спектрометрия, особенно в пламенном варианте (FAAS), проще и дешевле. Но она проигрывает в производительности, будучи по сути одноэлементной. Электротермическая ААС (ETAAS) достигает пределов обнаружения ICP-MS, но также медленна и сложнее в управлении. ИСП-АЭС — это выбор для **высокопроизводительного многоэлементного анализа**.
*   **Против РФА:** Рентгенофлуоресцентный анализ (XRF) незаменим для прямого, неразрушающего анализа твердых тел. Однако его пределы обнаружения (ppm-уровень) и ограничения по легким элементам уступают возможностям ИСП-АЭС после переведения пробы в раствор. ИСП-АЭС дает более точные **объемные** характеристики гомогенизированной пробы.
*   **Против нишевых методов:** Пламенная фотометрия — простой и надежный, но узкоспециализированный метод для щелочных металлов. LIBS (лазерно-искровая эмиссионная спектрометрия) блестящ для полевого и пространственного анализа, но его точность и чувствительность пока не дотягивают до лабораторной ИСП-АЭС.

Итог сравнений:** ИСП-АЭС — это **универсальный «рабочий инструмент»** для лаборатории, требующей быстрого, надежного и точного определения широкого круга элементов в концентрациях от следовых до основных. Его сила — в оптимальном балансе многоэлементности, производительности, динамического диапазона и стоимости анализа.

2. Преимущества и недостатки: взвешенная оценка**

Сильные стороны** метода хорошо известны: многоэлементность (до 70 элементов), высокая производительность, широкий динамический диапазон (до 6 порядков), хорошая прецизионность (<3% RSD) и относительно низкие матричные эффекты по сравнению с пламенными методами. Это зрелая, стандартизованная и надежная технология.

Однако нельзя игнорировать и **ограничения**: необходимость трудоемкой пробоподготовки (перевод в раствор), высокие капитальные и эксплуатационные затраты (аргон), наличие сложных спектральных помех, а также неприменимость для прямого анализа легких элементов (галогены, газы) и твердых образцов.

3. Будущее ИСП-АЭС: эволюция, а не революция**

Развитие метода идет по пути совершенствования, миниатюризации и интеграции.
1.  **Инструментальные улучшения:** Миниатюризация плазмы (микроволновая, емкостно-связанная) для снижения расхода аргона (< 10 л/мин), создание более компактных и «умных» спектрометров с детекторами нового поколения (CMOS), улучшение разрешения для борьбы с помехами.
2.  **Автоматизация и гибридизация:** Роботизация пробоподготовки и создание гибридных систем — ключевой тренд. Интеграция с хроматографией (HPLC-ICP, GC-ICP) для определения видов элементов (специация) и с лазерной абляцией (LA-ICP) для прямого анализа твердых проб кардинально расширяет область применения.
3.  **«Зеленая» аналитика и экономика:** Снижение объемов проб и реагентов, уменьшение расхода газов и отходов делает метод более экологичным и экономичным.
4.  **Цифровизация:** Внедрение алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения для автоматической коррекции спектральных наложений, предиктивного обслуживания оборудования и интеграции с лабораторными информационными системами (LIMS).
5.  **Новые рубежи применения:** Анализ наночастиц (single particle ICP), биовизуализация, онлайн-мониторинг технологических процессов, космические исследования.

4. Заключение и рекомендации**

ИСП-АЭС — это **краеугольный камень современной лаборатории элементного анализа**. Несмотря на появление более чувствительных (ICP-MS) и экспрессных (LIBS, XRF) методов, она сохраняет свою стратегическую нишу благодаря непревзойденному сочетанию универсальности, производительности и надежности для широкого диапазона концентраций.

Для вас, как для химиков-аналитиков, важно не только освоить практические навыки работы на приборе, но и развить **системное аналитическое мышление**. Понимание физических основ метода, химии пробоподготовки, природы помех и принципов контроля качества — это залог получения достоверных результатов. ИСП-АЭС не «черный ящик», а сложный инструмент, требующий от специалиста глубоких знаний и критического подхода.

Будущее метода видится в его **интеграции** в комплексные аналитические платформы и **адаптации** к новым вызовам: анализу наноматериалов, «зеленой» химии и экспресс-контролю. Специалист, владеющий методом ИСП-АЭС и понимающий его место в общей аналитической картине, остается высоко востребованным в любой современной лаборатории — от экологического мониторинга до фармацевтики и передовых материалов.

Спасибо за внимание.

## 17.1. Актуальная информация о производителях (дополнение)

### Современные ICP-OES спектрометры: обзор ключевых производителей

**Agilent Technologies (5100/5110/5200/5900 серии, Avio 200/500):** MPL-CCD детекторы, **цилиндрическая оптика Scott**, радиальный/аксиальный/дуальный вид плазмы. Преимущества: **SFS (Sample Introduction System)** минимизирует память, MiNiTorch для микрообъемов, LOD <1 ппб, стабильность >0.5% RSD[1][5].

**PerkinElmer (Avio 200/500, Optima 8x00):** echelle-спектрометры с **SCMOS-детекторами**, двухконусная факел, **dual-view** (радиал/аксиал). Ключ: **Syngistix ПО** для автоматизации, низкий Ar-потребление (10 л/мин), пределы до 0.001 мг/л, быстрая калибровка[2][8].

**Thermo Fisher Scientific (iCAP 7000/7600 RQ):** **echelle-оптика с CMOS**, **Qtegra ПО**, дуальный вид + Radial Robust. Особенности: **виброподавление**, 1 млн динамический диапазон, <5 мин старт, LOD 0.1-10 ппт для металлов, устойчивость к HF/HNO3[3][5].

**Shimadzu (ICPE-9800/9850):** **echelle-спектрометр + CCD**, вакуумная оптика, **4-осевой torch viewer** (радиал/аксиал). Преимущества: **VarioTorch** с автооптимизацией, 30+ каналов одновременно, разрешение >0.005 нм@200 нм, низкие эксплуатационные затраты[4][7].

**HORIBA (Ultima Expert/2, Activa):** **Пашиена-Рунге полихроматор**, PMT/CCD детекторы, **радиальный вид** (120-800 нм). Ключ: **постоянное разрешение <5 пм (UV)**, термостабилизация, разборная кварцевая горелка (срок >годы), инициализация <15 мин, матрикс-независимость[1][2][3][4][5][6][7][8].

**Spectro (ARCOS/Genesis):** **Paschen-Runge полихроматор (фокус 0.4-1 м)**, **UPD-детекторы**, радиальный/дуальный вид. Особенности: **SFR для спектрального разрешения**, UHR-решетка, 750+ линий, устойчивость к высоким солям (>30%), RSD <0.3%[5][8].

Обзор охватывает актуальные линейки 2025 г.: HORIBA лидирует в разрешении/стабильности для сложных матриц; Agilent/Thermo — универсальность; остальные — цена/производительность. Выбор по задаче: trace — HORIBA/Agilent; рутинa — Shimadzu/Spectro (всего ~2800 символов).